项目编号：0160-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司

审核员：袁佳美                               审核日期： 2022.12.22-23

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者或管理层是否清楚企业为什么要建立测量管理体系 ？ 企业的生产经营范围涉及顾客和法律法规的测量要求有哪些？主要工艺流程能否体现？ 最高管理者的职责？体系归口管理部门的职责？ 企业的相关生产经营范围涉及那些行政许可？ | 4.0总要求 | 查炼油运行二部、乙烯厂和机电仪运维中心职能、计量管理组织机构图及计量授权确认人员汇总表； 查公司测量管理体系相关管理制度。 企业无质量、计量纠纷。 | 炼油运行二部 乙烯厂、机电仪运维中心 | 不列入 |
| 2 | 测量过程是否在设计的受控条件下实现 | 7.2.3 测量过程实现 | 识别的测量过程和计量确认汇总表，查兰州石化公司关键（高度）测量过程监测计划中炼油运行二部关键测量过程二套航煤反应器入口压力、40万气分丙烯塔C-504塔顶压力监测周期1次/年，第二套硫磺有毒有害气体浓度监测AI-10041，监测周期1次/半年；作业部测量过程设计记录校准周期为36个月和12个月，与公司监测计划执行不一致。企业已安排整改 | 乙烯厂 | 不列入 |
| 3 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1测量设备 | 查球罐区装置送汇丰裂解汽油C6C7质量流量计为A类贸易计量管理，出厂编号1001348检定有效期至2022年5月24日，延用变更日期为2022-7-13。建议延用变更应在检定有效期前办理，并且应征得需方同意，存在贸易计量交接风险。企业已安排整改，完善手续。 查固定式硫化氢报警器AIA-10041报警值：低限5ppm,高限7ppm，高高限14ppm. | 炼油运行二部 乙烯厂、机电仪运维中心 | 不列入 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2022年6 月1日－8月31日，市场营销部集中对 2021—2022年重点客户共 64 家开展满意度测评，发放意见征询表 47 份，占总客户总量的 73%，回收比率为 100%。本次客户满意度测评延续从产品质量、服务质量、价格感知、企业形象、整体评价五大类 25个细节方面展开调查，满意度为95.25分 | 质检计量中心 炼油运行二部 乙烯厂 机电仪运维中心 | 不列入 |
| 4 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 球罐区装置送汇丰裂解汽油C6C7关键测量过程期间核查监测方式是质量流量计与罐比对，在实际输送中未形成日常比对数据。企业已安排整改 | 乙烯厂 | 不列入 |
| 5 | 企业是否建立程序文件对测量过程进行策划、设计、确认、实施和控制。对关键测量过程是否建立控制规范？ | 7.2.1 测量过程总则 | 查炼油运行二部关键测量过程4个，乙烯厂14个，机电仪运维中心17个. | 炼油运行二部 乙烯厂 机电仪运维中心 | 不列入 |
| 6 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 查公司贸易交接允差指标设置依据及进出厂数据的日常比对资料；提供兰州末站送石化公司天然气9-11月3个月的比对报表。 提供部门3个月的能源物料月报表，查炼油运行二部180万汽油加氢9-11月能源报表，乙烯厂9-11能源计量报表，烯厂9-11物料计量报表。 供部门计量交接协议清单；乙烯厂共签订5项计量交接协议 | 炼油运行二部 乙烯厂 | 不列入 |
| 7 | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.2 不合格测量过程 | 查炼油运行二部、乙烯厂，无不合格测量过程。 | 炼油运行二部 乙烯厂 | 不列入 |
| 8 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查炼油运行二部门质量目标及指标完成情况，1－11月质量目标均完成。 | 炼油运行二部 | 不列入 |
| 9 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 检定证书维检字 第 测报2022091510131号固定式硫化氢气体检测报警仪，出厂编号111609002，检定印章盖的是计量校准专用章，无检定环境条件及地点，检定用标准气体无溯源信息。企业已安排整改。 | 炼油运行二部 | 不列入 |
| 10 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查机电仪运维中心企业最高计量标准清单13个，查廉金属热电偶校准装置计量标准考核证书2020.6.22-2024.6.21，电能表检定装置计量标准考核证书2019.12.28-2023.12.27，查主标准器检定证书均检定，并在有效期内。 查第二套硫磺有毒有害气体浓度监测AI-10041关键测量过程硫化氢气体检测报警仪111609002检定日期2022年9月15日，计量确认日期为2022年9月2 1日 | 炼油运行二部 机电仪运维中心 乙烯厂 | 不列入 |
| 12 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 乙烯装置601CE西可燃气体报警器高度监视对不确定度进行了评定，评定方法正确。 | 乙烯厂 | 不列入 |
| 13 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 查机电仪DCS系统软件备份记录及视频异地存放情况，提供炼油运行一部、二部、三部生产过程控制系统软件统计表，软件存放中心资料室1份，车间备份1份。 | 机电仪运维中心 | 不列入 |
| 14 | 企业是否建立记录控制程序？ | 6.2.3记录 | 查部门设备台账，提供机电仪运维中心计量器具台账信息及仪表台账信息，机电仪运行中心仪表台账信息硫化氢气体检测仪1203-H5557设备类型选的报警仪。科里奥利质量流量计出厂编号13255422检定证书有效期2022.7.29-2023.7.28. | 机电仪运维中心 | 不列入 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查2022年设备联锁变更台账，提供兰州石化联锁变更周统计2022.12.22，总共临时摘除联锁40个回路，其中三级安全联锁16个，保护逻辑24个。 | 机电仪运维中心 | 不列入 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查乙烯厂文件资料出现Kg、Mpa等单位。法定计量单位使用不规范，企业已安排整改。 | 乙烯厂 | 不列入 |
| 18 | 检查公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 查能源管网图及管网检测率数据， 炼油区1.0MPa低压蒸汽2022年1-9月损失率最高达20.22%，最低13.18%。 | 乙烯厂 | 不列入 |