项目编号：0168-2019-2022

审核员监督审核记录（远程）（二）

企业名称：许昌黄金叶实业有限责任公司

审核员：

审核日期： 2022年12月31日上午至2022年12月31日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查企业《监视测量设备台账》，对使用的539台件测量设备进行了A、B、C分类管理,(其中A类9台、B类159台、C类371台)。公司生产管理部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查《监视测量设备台账》中的“纸管抗压试验机”，型号规格为：AF-GY ；设备编号：AFGY-181121，准确度等级：±1%； 校准不确定度：Urel=0.3%,k=2，所用标准器为：标准测力仪（0.3级）；校准机构：苏州国方校准测试技术有限公司，校准日期2022年07月13日；校准证书编号:GGL9902118,已进行了计量确认并粘贴了确认标识。符合要求。 查型号规格CSY-G3的“固含量检测仪”,校准日期：2022年07月13日；查编号为（5213/J-5801）型号规格（0-150）mm的“游标卡尺”，校准日期为2022年07月22日；查编号为37722044/J-1915的“电子天平”，校准日期为2021年07月13日；上述三台测量设备的校准机构为“C”，该校准机构的CNAS证书认可号：CNAS L7684。 查该型号规格GJWS-A2的温湿度表，校准日期为2022年07月18日；校准证书编号：(AR9903835),校准机构为“苏州国方校准测试技术有限公司”，校准证书信息和台账相符。符合要求。 查研发中心提供的“2022年11月份的“环境温湿度记录”1份，查2022年11月“铝箔工段环境温湿度记录表”1份，均已对环境进行持续监控和记录，环境条件满足要求。 | 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“接装纸卷芯壁厚测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确，使用的测量设备为编号为5213/J-5801,测量范围（0-150）mm的游标卡尺，校准机构：广州力赛计量检测有限公司，其校准证书上校准日期为2022年07月22日；并查该测量过程的《测量设备计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证日期：2022年08月23日，方法正确，符合要求。 | 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度新增测量过程1个“接装纸孔带宽度测量过程”。查《测量过程及控制一览表》，公司共识别出了主要16个产品的测量过程共138个，重要测量过程55个，“接装纸卷芯壁厚测量过程”、“接装纸孔带宽度测量过程”等4个关键测量过程。已对测量过程进行了管理，并对关键测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，抽查关键测量规程“接装纸卷芯壁厚测量过程”的《计量确认过程验证记录表》1份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查关键测量过程《接装纸卷芯壁厚测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。测量过程定期进行了监视控制，并进行了关键测量过程的不确定度评定，见附1《接装纸卷芯壁厚测量结果不确定度评定》，符合要求。 查检测日期2022年12月10日的《铝箔工段分切机台自检记录》1份、查2022年12月18日《纸箱工段印刷工序自检记录》1份，已对测量过程进行定时监控。符合要求。 | 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查检定校准服务方3家为“苏州国方校准测试技术有限公司（认可证书号：CNAS L7684”、“许昌市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：（豫）法计（2018）410011号）”、“广东中准检测有限公司（认可证书号：CNAS L0239）”。抽查9份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。签章资质有效，符合要求。 | 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为水、电、蒸汽。 企业2021年12月到2022年11月用水3937吨；用电4157083度；用蒸汽2907吨，共折合876.65吨标煤。 企业不是重点用能单位。 | 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |