[image: image1.png]


   

        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0132-2018-2022
审核员监督审核记录（二）

企业名称：江苏微浪电子科技有限公司

审核员：白云                                       审核日期：2022.12.29

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	企业建立了《测量设备台账》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有79台件，设备编号、计量特性、检定/校准周期等描述清楚。
查生产部Ø11的喷嘴，2022.7.17日经深圳中航技术检测所校准，校准结果符合气体标准装置使用。现场标识完整，环境满足要求。
查生产部编号为Y16053099的压力表，规格型号（0－1.6）MPa，2022.6.24日经扬州市天域计量测试有限公司检定符合1.6级，现场标识完整，环境满足要求。
查标准表法气体流量标准装置，2021.11.12日经江苏省计量科学研究院检定符合0.3级，有效期至2023.11.11日，现场标识完整，环境满足要求。
	质检部、生产部（车间）
	否

	2
	企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编制了《外部供方质量控制程序》，质检部负责对提供服务的外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托江苏省计量科学研究院、深圳中航技术检测所、苏州市计量测试院、扬州市天域计量测试有限公司进行检定/校准。质检部对提供服务的检定校准服务机构均进行了评价，评价结果符合要求。
	质检部
	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	企业对已识别的16个测量过程配备的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。
查企业《测量设备计量确认明细表》，测量设备按计量特性和技术要求进行记录，技术要求有控制指标和公差要求，计量特性有测量范围和允许误差等特性参数，验证结果均符合要求。

抽查了DN100旋进流量计准确度检定的高度测量过程，配备的气体流量标准装置，其计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求，详见附件《计量要求导出及验证记录表》。
	质检部、生产部（车间）
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程 
	企业共识别16个测量过程，1个关键测量过程是流量计准确度的检定过程。
查流量计准确度的检定过程，企业编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求，详见附件《测量过程控制检查表》。
企业采用同一台流量计在不同标准装置检测比对的方法进行有效性确认，比对结果满足要求，详见附件《测量过程有效性确认》。
	质检部、生产部（车间）
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	企业对旋进流量计准确度的检定过程进行了不确定度的评定，评定方法正确，详见附件。
	质检部、生产部（车间）
	否

	6
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业消耗能源主要有水和电，上年度共消耗704吨水，135768度电。企业共消耗16.86吨标煤,企业不是重点耗能单位。
	质检部


	否


 2 / 2

