附录A

试验机测量（Φ10mm直螺拉伸试验）测量过程           测量不确定度评定

1.1被测对象：螺纹钢HRB400E，试样标称直径为10mm，检测其屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和断面收缩率。

1.2引用文献：

JJF 1059-2012         《测量不确定度评定与表示》

JJG139-2014          《拉力、压力和万能试验机检定规程》

GB/T 228.1-2021       《金属材料  室温拉伸试验方法》

JJG 144-2007          《标准测力仪检定规程》

1.3试验条件：

1）室温：（23±5）℃

1.4测量基准：

试验机的检定是按照JJG139-2014进行的。

使用0.3级标准测力仪进行拉伸试验机的检定。

1.5测量过程：

加工成直径Φ10mm，标距50mm的标准试样，按照GB/T 228标准进行试验。一共使用10个试样，得到测量列。

1.6数学模型和输入量的标准不确定度评定：

- 1.6.1 输入量A类不确定度的评定:

一共使用10个试样，得到测量列，测量得到的结果见表1。其测量的特殊性是同一

点不可能重复测量，所以测量包含了试样均匀度的影响。因此，要求有性能稳定的试样，是进行不确定度评定的先决条件。故我们是在同一根Ⅲ级螺纹钢上连续加工10个试样。采用A类方法进行评定。

实验标准偏差按贝塞尔公式计算：

X=1ni=1nXi

si=i=1nXi−X2n−1

表1.   重复性试验测量结果

| 序号 | 试样直径 d mm | 下屈服强度 ReL Nmm2 | 抗拉强度Rm Nmm2 | 断后伸长率 A % | 断面收缩率 Z % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.00 | 364 | 558 | 27 | 46 |
| 2 | 9.98 | 363 | 557 | 25 | 45 |
| 3 | 9.96 | 372 | 547 | 26 | 47 |
| 4 | 9.95 | 375 | 549 | 25 | 45 |
| 5 | 10.01 | 371 | 554 | 26 | 49 |
| 6 | 10.00 | 374 | 556 | 27 | 44 |
| 7 | 10.02 | 364 | 562 | 26 | 45 |
| 8 | 9.90 | 380 | 560 | 25 | 46 |
| 9 | 10.00 | 375 | 560 | 26 | 46 |
| 10 | 9.92 | 369 | 551 | 27 | 47 |
| 平均值x | 9.97 | 371 | 555 | 26 | 46 |
| 标准偏差S |  | 5.66 | 5.04 | 0.816 | 1.414 |

测量重复性的计算结果见表2。

因为是评定二个试样测量平均值的不确定度，故应除以2。

u(rep)=Sn

代入数值得：

表2.    标准偏差及 urep 的计算结果

| 性能指标 | 下屈服强度ReL Nmm2 | 抗拉强度Rm Nmm2 | 断后伸长率A ％ | 断面收缩率 Z % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验标准差S | 5.66 | 5.04 | 0.816 | 1.414 |
| 标准不确定度urep | 4.002 | 3.5638 | 0.5770 | 0.9998 |
| 相对标准不确定度urelrep | 1.079% | 0.6421% | 2.219% | 2.1734% |

- 1.7输入量 B类不确定度的评定：

- 1.7.1抗拉强度的数学模型和B类标准不确定度分项：

数学模型为：Rm=FmS0

ucrelRm=urel2Fm+urel2S0+urel2rep+urel2off

式中：

Rm －    抗拉强度

Fm －    最大力

S0 －    原始横截面积

rep－    重复性

off－    修约

1.7.1.1 最大力Fm的相对标准不确定度分项 urelFm 的评定

影响最大力的主要因素是示值误差带来的不确定度，其次是标准测力仪带来的不确定度和计算机数据采集系统带来的不确定度。认为温度带来的影响不大，其影响可以忽略不计。应变速率的影响也未考虑。

[1] 试验机示值误差带来的相对标准不确定度 urelF1

1.0级的拉力试验机示值误差为 ±1.0 %，按均匀分布考虑 k=3，则：

urelF1=1.0%3=0.58%

1.7.1.2原始横截面积S0的相对标准不确定度分项 urelS0 的评定

根据GB/T 228标准G4中给出，测定原始横截面积时，测量每个尺寸应准确到±0.5%。

S0=14πd2

ureld=0.5%3=0.289%

其相对不确定度的关系为：

urelS0=2⋅ureld

urelS0=2×0.289%=0.578%

1.7.1.3修约带来的相对标准不确定度分项

根据GB/T 228.1-2021标准中规定，强度性能值修约至1MPa，按均匀分布，修约带来的相对标准不确定度分项：

1.7.1.4抗拉强度的相对合成不确定度

抗拉强度的相对标准不确定度分项汇总见表3。

表3 抗拉强度的相对标准不确定度分项汇总

| 标准不确定度分项 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| urelrep | 测量重复性 | 0.6421% |
| urelFm | 最大力 | 0.200% |
| urelS0 | 试样原始横截面积 | 0.578% |
| ureloff | 修约 | 0.022% |

相对合成不确定度：

=0.887%

1.7.1.5 抗拉强度的相对扩展不确定度

取置信概率 p=95%，按kp=2

相对扩展不确定度  U95relRm=kp⋅ucrelRm

1.7.2下屈服强度的数学模型和B类标准不确定度分项

数学模型

ReL=FeLS0

ucrelReL=urel2FeL+urel2S0+urel2rep+urel2off

式中：

ReL －   下屈服强度

FeL －   下屈服力

S0  －   原始横截面积

rep－    重复性

off－    修约

1.7.2.1 下屈服力FeL的相对标准不确定度分项 urelFeL 的评定

影响下屈服力的主要因素是示值误差带来的不确定度，其次是标准测力仪带来的不确定度和计算机数据采集系统带来的不确定度。下屈服力FeL的相对标准不确定度分项 urelFeL的评定与最大力Fm的相对标准不确定度分项 urelFm 的评定步骤相同。

⑴ 试验机测力系统示值误差带来的相对标准不确定度 urelF1

1.0级的拉力试验机示值误差为 ±1.0 %，按均匀分布考虑 k=3，则：

urelF1=1.0%3=0.58%

1.7.2.2 原始横截面积S0的相对标准不确定度分项 urelS0 的评定

原始横截面积相对不确定度与7.2.1.2相同：

urelS0=0.578%

1.7.2.3 修约带来的相对标准不确定度分项

根据GB/T 228.1-2021标准中规定，强度性能值修约至1MPa，按均匀分布，修约带来的相对标准不确定度分项：

1.7.2.4下屈服强度的相对合成不确定度

下屈服强度的相对标准不确定度分项汇总见表4。

表4  下屈服强度的相对标准不确定度分项汇总

| 标准不确定度分项 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| urelrep | 测量重复性 | 1.079% |
| urelFeL | 下屈服力 | 0.200% |
| urelS0 | 试样原始横截面积 | 0.578% |
| ureloff | 修约 | 0.022% |

相对合成不确定度：  
ucrelReL=urel2FeL+urel2S0+urel2rep+urel2off

=1.24%

1.7.3 下屈服强度的相对扩展不确定度

取置信概率 p=95%，按kp=2

相对扩展不确定度   U95relReL=kp×ucrelReL

1.7.4  断后伸长率

数学模型

A=Lu−L0L0

式中：

A －  断后伸长率；

L0 －  原始标距；

Lu －  断后标距。

GB/T 228.1-2021标准中规定，原始标距的标记L0应准确到±1%，Lu的测量应准确到±0.25mm。由于L0与Lu两个量相关，且相关系数接近1，如果L0=50mm可以相差到0.5mm显然与Lu的测量无法协调。GB/T 228.1-2021 是等效采用ISO 6892:2019(E)，但在ISO 6892:2019(E)标准20.1中，是规定断后伸长Lu−L0的测量应准确到±0.25mm。因此在不确定度评定中按国际标准考虑。在评定测量不确定度时公式应表达为：

A=Lu−L0L0=ΔLL0

此外，通过改变应变速率试验，在标准允许范围内未发现应变速率对此材料性能的显著影响。

虽然Lu与L0相关程度很强，但ΔL与L0彼此不相关，则：

ucrelA=urel2L0+urel2ΔL+urel2rep+urel2off

1.7.4.1原始标距的相对标准不确定度分项 urelL0 的评定

根据GB/T 228.1-2021标准8中规定，原始标距的标记L0应准确到±1%，用数显卡尺测量的示值误差为±0.02mm，对于50mm长的相对误差为0.06%，与原始标距的允许偏差比，可以忽略。按均匀分布考虑k=2，则：

urelL0=1%2=0.0707%

1.7.4.2  断后伸长的相对标准不确定度分项 urelΔL 的评定

按ISO 6892:2019(E)标准20.1中的规定，Lu−L0的测量应准确到±0.25mm。本试验的平均伸长为13.00mm，按均匀分布考虑k=2，则：

1.7.4.3 修约带来的相对标准不确定度分项ureloff

根据GB/T 228.1-2021标准22中规定，断后伸长率的修约间隔为 0.5%。在26%水平，按均匀分布考虑，修约带来的相对标准不确定度分项：

uoff=0.5%2⋅2=0.1768%

1.7.4.4 断后伸长率的相对合成不确定度

断后伸长率的相对标准不确定度分项汇总见表6。

表6  断后伸长率的标准不确定度分项汇总

| 标准不确定度分项 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| urelrep | 测量重复性 | 2.219% |
| ureloff | 修约 | 0.68% |
| urelL0 | 试样原始标距 | 0.0707% |
| urelΔL | 断后伸长 | 1.360% |

相对合成不确定度：

1.7.4.5 断后伸长率的相对扩展不确定度

取置信概率 p=95%，按kp=2

U95rel（A）=2×2.691%=5.382%

1.7.5 断面收缩率

数学模型

式中：

Z－ 断面收缩率；

－  原始横截面积；

－  断后横截面积。

GB/T 228.1-2021是等效采用ISO 6892:2019(E)，根据断面收缩率的计算公式，其不确定度主要与原始横截面积、断裂后最小横截面积、修约间隔等有关，此外，通过改变应变速率试验，在标准允许范围内未发现应变速率对此材料性能的显著影响。则推导出不确定度公式：

1.7.5.2 原始横截面积的相对标准不确定度分项 的评定

根据GB/T 228.1-2021标准G4中给出，测定原始横截面积时，测量每个尺寸应准确到±0.5%。

S0=14πd2

ureld=0.5%3=0.289%

S0的相对标准不确定度分项为：

urelS0=2⋅ureld=2×0.289%=0.578%

1.7.5.3 断后横截面积的相对标准不确定度分项 urelΔL 的评定

GB/T 228.1-2021标准中规定，断裂后最小横截面积的测定应准确到±2%，按均匀分布考虑k=3，则：

0.577%

1.7.5.4 修约带来的相对标准不确定度分项ureloff

根据GB/T 228.1-2021标准22中规定，断面收缩率的修约间隔为1.0%。在46%水平，按均匀分布考虑，修约带来的相对标准不确定度分项：

1.7.5.5 断面收缩率的相对合成不确定度

断面收缩率的相对标准不确定度分项汇总见表6。

表6  断面收缩率的标准不确定度分项汇总

| 标准不确定度分项 | 不确定度来源 | 相对标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| urelrep | 测量重复性 | 2.1734% |
| ureloff | 修约 | 0.626% |
|  | 试样原始横截面积 | 0.578% |
|  | 断后最小横截面积 | 0.577% |

相对合成不确定度：

1.7.5.6  断后伸长率的相对扩展不确定度

取置信概率 p=95%，按kp=2

U95rel（Z）=2×2.405%=4.81%

- 2.相对扩展不确定度结果汇总

相对扩展不确定度结果见表8。

表8  相对扩展不确定度结果汇总

| 抗拉强度 U95relRm | 下屈服强度 U95relReL | 断后伸长率 U95relA | 断面收缩率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.774% | 2.48% | 5.382% | 4.81% |

| 评定人： | 林艳 | 日期： | 2022年5月16日 |
| --- | --- | --- | --- |