
附录B                                      R36.00-50/B
测量过程有效性确认记录
	测量过程
	试验机测量（Φ10mm直螺拉伸试验）测量过程
	所在单位
	检测部产品站

	关键测量点类别
	质量控制
	车间装置
	板材物检室

	测量设备计量确认情况

	测量设备名称
	测量设备编号
	测量范围
	计量确认状态

	拉伸试验机
	SHT5305-P
	0～300kN
	√符合□不符合

	测量过程有效性确认情况

	确认项目
	实际情况

	测量程序
	√符合 □不符合

	测量环境
	√符合 □不符合

	测量人员
	√符合 □不符合

	测量过程监视记录

	1.测量程序：
GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》。

2.测量环境
温度20.0℃符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》要求。

3.测量人员：
操作人员经培训合格后上岗，具有独立工作的能力，熟知产品技术标准和检验规范及业务工作流程，懂得电脑基本操作。

4、重复性试验数据分析
依据GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》对同一样品进行切分10段，进行拉伸试验，测定结果如下表：

点1

点2

点3

点4

点5

点6

点7

点8

点9

点10

474.1

469.8

476.0

461.2

467.8

474.4

470.3

473.5

479.2

467.8

651.2

647.2

650.2

647.5

648.2

647.9

648.4

645.0

650.1

645.6

20.0

21.0

21.5

22.0

20.5

20.0

19.5

21.0

21.0

22.0

屈服强度、抗拉强度、断后伸长率平均值分别为471.41MPa、648.13MPa、20.85%
标准偏差分别为5.12、1.98、0.85，分别计算再现性为1.09%、0.31%、4.08%，符合GB/T 228.2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》附录P中的再现性分别为：8.1%、2.4%、10.1%的要求。

	测量过程

管理状态
	√ 合格 □ 不合格

	确认人：
	林艳
	日期：
	2022年5月16日


PAGE  
15

