[image: image1.jpg]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0254-2019-2023
审核员现场审核记录

企业名称：九江萍钢钢铁有限公司

审核员： [image: image2.png]


           审核日期：2023年01月10日 下午至2023年01月11日 下午 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	介绍企业一年来测量管理体系运行情况及取得较好的成绩。
企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业组织机构没有变更，产品没有增加。
	自动化部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	查质量目标分解到各部门，有具体指标，查质量目标分解、考核记录.
查自动化部质量目标1.测量设备周期受检率≥98.50%。

2.A类测量设备周期受检率为100%。

3.最高测量标准送往上级部门受检及时率为100%。

4.在用测量设备抽查合格率为≥95.50%。

5.关键测量设备运行率≥98.50%。5项，2022年自动化部代号 QR/JG01质量目标完成情况，经每月统计，1.测量设备周期受检率100%。

2.A类测量设备周期受检率为100%。

3.最高测量标准送往上级部门受检及时率为100%。

4.在用测量设备抽查合格率为100%。

5.关键测量设备运行率100%。目标全部完成。

 查动力厂、九钢炼铁厂2022年1月至2022年12月质量目标4项均完成。
	自动化部、动力厂、九钢炼铁厂
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2022年11月18日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理（管理者代表）梁建国主持，由梁建国汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。


	自动化部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	外部检定/校准机构江西省检验检测认证总院计量科学研究院、安徽省计量科学研究院等均已纳入外部服务供方管理。并进行了外部供方评价。查看服务和供应商评价表江西省检验检测认证总院计量科学研究院97分；安徽省计量科学研究院98分。
	自动化部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查自动化部编号为8746的浮子流量计2022年11月9日江西省检验检测认证总院计量科学研究院校准;

查动力厂编号为LS577的游标卡尺2022年8月10日九钢钢铁有限公司检定;
查九钢炼铁厂编号为Z210960007475的固定式煤气报警器2022年8月5日九钢钢铁有限公司检定.现场标识、台账信息和证书一致。

经查看环境记录，测量设备使用环境条件均满足要求。

公司自动化部建立了13最高标准，公司测量设备除自检外均委托江西省检验检测认证总院计量科学研究院、安徽省计量科学研究院检定/校准。抽查13台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》
	自动化部、动力厂、九钢炼铁厂
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查自动化部编号47229型号（10-291.8）mm的量块，检定日期2022年09月17日，计量确认记录完整正确，确认标识完好。

查动力厂编号为：1311180900528的超声波流量计，检定日期2022年05月11日，计量确认记录完整正确，确认标识完好。

查九钢炼铁厂编号为：Z210960007475型号(0-2000)μmol/mol，固定式煤气报警器检定日期2022年8月5日，计量确认记录完整正确，确认标识完好。检查验证过程符合要求。

自动化部、动力厂、九钢炼铁厂不合格测量设备统一由自动化部按照公司程序进行处理，自动化部开出追溯单下发到相关部门。
	自动化部、动力厂、九钢炼铁厂
	否

	7
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查自动化部顾客满意度调查表7份，从测量质量的满意度评价、服务质量的满意度评价、服务质量有何建议或意见等7个方面进行评价。综合得分100分。

2022年8月份向九江萍钢公司现有经销商和终端客户开展了一次针对产品及服务的用户评价调查活动，即用户满意度调查。此次活动采取问卷调查的方式，共发放调查问卷70份，共收到有效问卷69份，评价项目有产品的力学性能（权重20%）、外形尺寸（权重10%）、表面质量（权重10%）、包装标志（权重10%）、服务态度（权重10%）、异议处理（权重10%）、交货期（权重10%）、产品价格（权重10%）、计量吨位（权重10%）等，综合用户满意度为93.22%，达到了九江钢铁产品用户满意度92%的年度质量目标要求。
企业质量稳定，在产品质量、安全、经营、现场管理等方面未有顾客投诉。
	自动化部
	否

	8
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年10月20-10月21日组织了公司测量管理体系，内审分3个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于10月23日完成整改。

内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范.
	自动化部
	否

	9
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了测量管理体系审核和监视管理程序.
对列入体系管理的测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视。
	自动化部、动力厂、九钢炼铁厂
	否

	10
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	查2021年外审开出了一项不符合项报告：现场抽查编号为092729671红外测温枪，型号规格303B/(-20-550）℃，检定日期“2021年11月11日”。出具检定结果通知书，使用范围限用（0-100）℃，未实施计量确认使用该设备。不符合认证审核准则条款GB/T 19022-2003 7.1.1要求。
企业对不符合组织了纠正，1.炼铁厂已对红外测温枪型号303B，编号为092729671实施计量确认，同时举一反三，检查炼铁厂目前所有红外测温枪，均已在使用前实施计量验证、确认，已全部整改。验证该不符合项纠正措施有效，已完成整改归零，同意关闭。
	自动化部、动力厂、九钢炼铁厂
	否

	11
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。

	8.4改进
	企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2022年10月内审开出：查动力厂运行车间现场1块空气呼吸器压力表，现场使用状态良好，标识符合要求，但反查台账，账物不相符。不符合 GB/T 19022-2003 标准条款中 6.2.4 ，不符合项10月23日完成整改，已验证通过。经查阅纠正和预防措施记录，纠正措施有效。


	自动化部、动力厂、九钢炼铁厂
	否

	12
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	法定计量单位使用规范。
企业规定了162台件测量设备列入强制检定。自动化部有13项企业最高计量标准，都严格按照JJF1033-2016《计量标准考核规范》进行控制，资料齐全，制度明确，记录的信息量较大。

	自动化部
	否

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电能、天然气、蒸汽、水等，2022年年消耗223.9084万吨标煤,是重点用能单位。
	动力厂
	否

	14
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备10台件，实际配备10台件，配备率满足要求。

进出次级用能单位应配备197台件，实际配备197台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备243台件，实际配备243台件，配备率满足要求。
	动力厂
	否

	15
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查进出用能单位配备的编号为X160003298770三相四线多功能电能表测量设备精度0.5S级,查进出次级用能单位编号为1311180900528超声波流量计，校准结果不确定度U=1.6%(K=2)，查重点耗能设备编号为MP00003183741三相四线电子式电能表精度1.0级， 能源测量设备配备精度等级满足要求。
	动力厂
	否

	16
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查进出用能单位配备的编号为X160003298770三相四线多功能电能表测量设备2017年03月23日经国网江西省电力公司电力科学研究院检定，精度0.5S级,查进出次级用能单位编号为1311180900528超声波流量计于2022年5月11日江西省检验检测认证总院计量科学研究院校准，校准结果不确定度U=1.6%(K=2)，查重点耗能设备编号为MP00003183741三相四线电子式电能表2021年07月29日检定，有效期2027年07月28日，精度1.0级，满足要求。
	动力厂
	否

	17
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。
	动力厂
	否

	18
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：

用于企业形象广告宣传：没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。


	自动化部
	否


 1 / 7

