附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | HD-ZL-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：外径千分尺,测量范围为（0～25）mm的，最大允许误差±0.004mm. 测量方法： 711W35614-0014《拨叉成品检验卡》、JZ-WI-8.6-03《制成品检验规范》 环境条件： 常温 测量软件； 无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查出厂编号为1771564的外径千分尺的校准证书，校准日期：2022年7月11日,符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： 1）2022年7月15日，用外径千分尺测量拨叉厚度尺寸，取5次测量的平均值为Y1=11.892mm； 2） 2023年1月16日，用外径千分尺测量拨叉厚度尺寸，取5次测量的平均值为 Y2=11.894mm; 测量过程的扩展不确定度U=0.005mm k=2； 测量过程的有效性按下列方法计算： En=Y1−Y2U12+U22= Y1−Y22U=0.27<1 当En<1时，此测量过程有效。 确认人员：史永军 日期：2023年1月16日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |