目编号：0221-2020-2023

审核员监督审核记录（一）

企业名称：开封市宏达变速机械有限公司

审核员：_

审核日期： 2023年1月12日 上午至2023年1月12日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业已识别出了主要产品的测量过程40个，包括“AZ7117328082拨叉硬度检测过程”、“711W35614-0014拨叉硬度检测过程”、“711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程”等3个关键测量过程，重要测量过程13个。已将603台测量设备，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。 企业未收到投诉。 查企业在2022年9月份实施了客户满意度调查工作，查《计量内部顾客满意度调查表》、《2022年内外部客户满意度调查的报告》，共发出客户满意度调查表外部顾客4份，外部顾客满意度为98.6%，内部顾客满意度为7份，内部顾客满意度为100%，2022年度综合顾客满意度99.3%。达到目标值。 | 管理层 质量部 技术部 生产部 销售部 设备部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了5项质量目标。 查2022年《计量目标分解表》一份，已对企业7个部门进行了分解，抽查质量部分解质量目标5项，符合要求。查《测量管理体系质量目标完成情况统计表》，已对2022年1月-12月的质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 管理层 质量部 管理部 技术部 生产部 销售部 设备部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 企业于2022年10月14日开展测量管理体系管评会议。查《2022年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由企业总经理刘东亮主持、管理者代表詹海中及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。查《内审情况汇报运行情况报告》、《测量管理体系的充分性、有效性和适宜性分析》等管评输入报告共6份，覆盖了企业7个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议提出3项建议，查已制定了整改措施并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 4 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ 测量设备是否有计量确认状态标识？ |  | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 查企业《检测设备台账》，使用的603台件测量设备列入体系管理，公司质量部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查0036的游标卡尺（型号为0-150mm），检定日期：2022年07月11日；查型号500×300×400的三坐标测量机,校准日期：2022年10月19日；检定机构： “河南省计量科学研究院”。 符合要求。 查企业《检测设备台账》中，出厂编号为11608的“光谱仪”，台账中登记的校准日期为2022年10月19日，查该测量设备周期间隔12个月，校准证书信息和台账相符。符合要求。 查192836的量块，型号为12块组，检定日期：2022年8月31日；查测量范围（0-0.8）mm的杠杆表,校准日期：2022年7月18日；已粘贴标识。符合要求。 查“2023年1月份的温度计日常记录”1份，环境条件满足要求。 | 质量部 生产部 设备部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业无新增测量设备供方。查企业《外部供方登记表》，测量设备主要供应商为 “试验设备、综合检具、量具”的供方备，已对测量设备的外部供方厂家的资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了持续评价，资料和相关记录齐全。 企业无新增检定校准服务供方。企业编写了《外部供方登记表》，委外检定校准服务机构1家为“ “河南省计量科学研究院”，查2022年1月16日《外部支持服务、供应商评审记录表》1份，已对 “河南省计量科学研究院”检定校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料，资料和相关记录齐全，符合要求。 | 质量部 设备部 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ |  | 7.1.计量确认 | 查“AZ7117328082拨叉硬度检测过程”、“711W35614-0014拨叉硬度检测过程”、“711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程”等3个关键测量过程，测量要求的识别正确。 查关键测量过程“AZ7117328082拨叉硬度检测过程”和“711W35614-0014拨叉硬度检测过程”，配备的测量设备为出厂编号为0089的洛氏硬度计，校准日期：2022年10月19日。查“711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程”，配备的测量设备为出厂编号为1771564的外径千分尺，校准日期：2022年7月11日。查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，已粘贴计量确认状态标识。符合要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认.查《计量确认过程验证记录表》16份，验证日期为2022年3月，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 质量部 生产部 设备部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 本年度新增测量过程1个为“711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程”。企业编制了《测量过程控制及控制一览表》，企业已识别出了主要产品的测量过程40个，包括“AZ7117328082拨叉硬度检测过程”、“711W35614-0014拨叉硬度检测过程”、“711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程”等3个关键测量过程，重要测量过程13个。信息量全，对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 查关键测量过程《AZ7117328082拨叉硬度检测过程控制规范》、《711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程控制规范》、《711W35614-0014拨叉硬度检测过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对“AZ7117328082拨叉硬度检测过程”、“711W35614-0014拨叉硬度检测过程”、“711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程”3个关键测量过程的“测量过程有效性确认记录”，进行了有效性确认。查“AZ7117328082拨叉硬度检测过程不确定度报告”、“711W35614-0014拨叉硬度检测过程不确定度报告”、“711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程不确定度报告”进行了关键测量过程的不确定度评定，评定符合要求。 查“AZ7117328082拨叉硬度检测过程控制监视分析表及控制图”、“711W35614-0014拨叉硬度检测过程控制监视分析表及控制图”、“711W35614-0014拨叉爪面厚度测量过程控制监视分析表及控制图”，对测量过程进行了定期监控。 查711W35614-0014《成品检验卡》上技术要求“轴孔直径：Φ22（+0.021/0）mm”，量具名称为“内径量表”，查检验现场配备的是（18-35）mm的内径百分表，内径百分表的示值误差为“0.020mm”，配备的测量设备不能满足测量要求。不符合认证审核准则条款号：“7. 2.2 测量过程设计”的要求。 | 技术部 质量部 生产部 设备部 | 不符合01 |
| 8 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ |  | 7.3.2溯源性 | 企业有强制检定测量设备5台。企业未建立最高计量标准。企业建立《检测设备台账》，共有603台测量设备列入计量管理工作。抽查《检测设备台账》中的 “千分尺”、“量块”，台账中周期间隔与检定校准证书相符。 企业关键测量设备委外送检 “河南省计量科学研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01031）”进行检定校准，随机抽查10件，溯源符合要求。 | 质量部 生产部 设备部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年9月29日-9月30日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司7个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.1.2”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年10月16日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 审核组经审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 质量部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项次要不符合项。“查实验室型号规格为WS2080A的“温湿度表”的检定证书，检定证书编号为“热字第202107-03号”，证书上“检定所使用的计量标准”中“不确定度/准确定等级/最大允许误差”一栏为“空白”，溯源性不符合要求。不符合认证审核准则条款号：“7.3.2溯源性”的要求。”。经审核组现场验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 质量部 质量部 生产部 销售部 设备部 技术部 采购部 | 否 |
| 11 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业于2022年9月29日-30日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具1项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质量部 管理部 生产部 销售部 设备部 技术部 采购部 | 否 |
| 12 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 质量部 销售部 | 否 |
| 13 |  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了5台件测量设备列入强制检定。企业将603台件测量设备列入计量管理工作测量设备按周期送检计划进行检定/校准。 查生产部储气罐上出厂编号：2007110的压力表，型号规格：（0-1.6）MPa,检定日期：2022年10月13日，有效日期为2023年4月12日，证书编号为“20221104-1642”，检定机构为“河南省计量科学研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01031）”；查“安全阀校验报告”，已完成检验，检验日期为2022年11月18日。符合要求。 查JZ-WI-8.6-03《制成品检验规范》、711W35614-0014《拨叉成品检验卡》、《产品过程首末件及巡回检验记录表》、《成品检验记录》、AZ712732001018《拨叉毛坯检验卡》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质量部 生产部 技术部 设备部 | 否 |
| 14 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电。2022年1月-2022年12月能耗为：2090648kWh,折标煤256.9吨标煤；企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |
| 15 |  | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查销售部提供的《2022年销售合同台账》1份，查《采购合同》及《配套合同》、《合同评审记录》、《控制计划》、《MSA报告》、《生产计划单》、《工艺加工操作卡》、《产品检验卡》、《产品发货单》、《销售货物服务清单》，项目已完成发货验收。销售部签订合同，接收到客户信息后，组织技术工程部，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。 | 销售部 | 否 |