项目编号：1385-2022

审核员（现场）审核记录

企业名称：盘锦辽油晨宇集团有限公司

审核员：                                审核日期：2023.01.12上午-01.13下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 该公司隶属辽河石油勘探局有限公司下属企业也辽河油田主要供货商从事石油装备中钻采设备及配件系列产品、油田化学措施工程技术服务生产企业。,公司管理者代表李春光为企业的安全总监兼管理者代表。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量安全环保部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业总经理赋予职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 公司已识别并建立了60个测量过程，编制《测量过程及控制一览表》，其中“割缝套管缝宽检测测量过程”；“KZ65-35井口密封试验测量过程”等2个测量过程被列为关键测量过程、公司已识别204台件测量设备，纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求 | 管理者代表/管理层质量安全环保部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量安全环保部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表7职能，计量职能质量安全环保部的9项职能。相关部门的职能生产经营部（技术）6项等。抽查问管理者代表的计量职责，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的管理职责。 | 管理者代表/质量安全环保部、生产经营部（技术） | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量安全环保部组织企业已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备，经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明产品质量满足顾客的测量要求。企业生产、销售的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 计量要求导出和验证，详见“割缝套管缝宽检测测量过程”；“KZ65-35井口密封试验测量过程”测量过程《计量要求导出和计量验证记录》表1和表2内容。 | 管理者代表/ 质量安全环保部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业编制了《计量目标管理控制程序》，规定了公司的质量目标4项，质量目标与计量方针一致。《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》，按月进行统计汇总。有2022年7月-12月的实施结果实施了汇总，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。使其符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 质量安全环保部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年12月19日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理委托管代李春光主持并汇报了体系运行情况。会议对公司测量体系目前存在的员工培训情况、关键测量过程控制有效性情况、内审中发现的1项不符合项的整改和进一步完善的问题，制定了相应的整改措施计划，经验证合格后关闭不符合项。会议要求：要进一步加大测量管理体系的管理力度，尤其是对关键工序和质量控制点工序上的测量设备，应重点进行计量检查，以保证这些测量设备的测量准确性；要加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力；要进一步将公司的产品过程进行筛选，完成对公司测量管理体系关键测量过程的全面控制；对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。 | 管理者代表、管理层及质量安全环保部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 6.2.3记录 | 企业识别了测量管理体系相关人员2115人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 人力资源部编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2022年度测量人员培训计划，培训记录，编号：CY-JL04-11《测量管理体系手册及程序文件》培训时间：2022-8-20。2022年培训计划已完成4项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。抽查质量安全环保部等测量人员的资质，资质齐全。满足要求。 | 人力资源部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品主要执行标准为GB/T22513-2013《石油天然气工业钻采和采油设备 井口装置和采油树》、GB/T 18607-2017 《 石油天然气工业 钻井和采油设备 往复式整筒抽油泵 》、Q/SY LY 0045-2015《激光筛管》、等标准。抽查：ZY23.1.001-A《物（液）位仪表、流量仪表作业指导书》等企业执行标准均现行有效，符合要求。建议：企业的工艺、技术文件等加强完善。以满足标准要求。 | 生产经营部（技术） | 建议项 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立《测量设备管理控制程序》。制定了《公司测量设备管理台账》，识别并规定了204台（件）测量设备列入测量体系进行管理。 企业没有建立计量标准，测量设备均委外送机构进行检定/校准。质量安全环保部负责测量设备全过程管理，每年度负责编制测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 抽查:编号为:20101108光电直读光谱仪，型号规格：CYM-500,；编号为03M311106里氏硬度计；型号：CYM-500 校准日期均在有效期内，已列入台账管理，符合要求。测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致。测量管理体系中所用的设备与其它设备能清楚地区分。测量设备使用的环境条件，满足规定要求。 | 质量安全环保部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。质量安全环保部负责建立和评价测量设备合格服务供方名录。负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价人：张宜昌。企业测量设备委托：辽宁省计量科学研究院”等，企业已对供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行外部供方评价。有合格供方名单和资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。。 | 质量安全环保部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。抽查关键测量过程，割缝套管缝宽检测测量过程”；“KZ65-35井口密封试验测量过程”，测量过程识别正确，压力表、塞尺等测量设备均经检定/校准并经验证通过，计量验证满足要求，验证方法正确。详见割缝套管缝宽检测测量过程”；“KZ65-35井口密封试验测量过程”计量要求导出与验证记录表》表1、表2 | 质量安全环保部生产设备部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量安全环保部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量安全环保部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了60个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程”割缝套管缝宽检测测量过程”控制规范》；“KZ65-35井口密封试验测量过程控制规范”规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量安全环保部、生产经营部（技术） | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了割缝套管缝宽检测测量过程”；“KZ65-35井口密封试验测量过程等测量过程不确定度评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。表1、表2，建议：测量过程设计和工艺人员进行不确定度知识培训。 | 、生产经营部（技术） | 建议项 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：“辽宁省计量科学研究院”，其机构注册号为CNAS L0954；“辽宁众呈检测有限公司”.其机构注册号为CNAS L10542等量值溯源符合标准要求。随机抽查12份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》 | 质量安全环保部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表质量安全环保部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。内部顾客满意度为98% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 质量安全环保部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年12月05-06日组织了公司测量管理体系内审，安全总监兼管理者代表李春光任组长组织审核，内审分1个组，对公司5个部门及3个作业区进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，其中内审员回避本部门审核。制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 | 管理者代表质量安全环保部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定《审核和监视管理控制程序》。 企业对列入体系管理的关键和重要测量过程控制及一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程否一览表》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 | 质量安全环保部生产设备部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格管理控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。质量安全环保部 及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中发现的不符合项已关闭。公司目前未发现不合格测量过程。 | 质量安全环保部 、生产经营部（技术） | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 公司制定了《持续改进控制程序》。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 质量安全环保部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强检测量设备。查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。企业无定量包装。 | 质量安全环保部 | 否 |
|  | 对企业认证范围内的“销售、技术服务”所涉及的合同进行抽样 | 产品的“销售销售、技术服务” | 现场抽查2份销售服务合同：1企业与辽河石油勘探局有限公司物质分公司，合同编号：LHSY-WZGS-2022-MM-9825签订时间：2022年8月29日，签订地点：盘锦。确认产品：整筒式抽油泵2企业与企业与辽河石油勘探局有限公司物质分公司，合同编号：LHSY-WZGS-2022-MM-4221 签订时间：2022年12月08日，签订地点：盘锦 。确认销售产品：割缝套管等其质量控制中产品各类检测指标和参数，均包含在企业已识别的测量过程一览表中，使用的测量设备均纳入体系台帐中动态管理。溯源性符合要求。测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备符合标准要求。 | 市场营销部 | 否 |