附件4

冰机二段入口温度测量过程不确定度评定

测量过程：冰机二段入口温度

测量依据：甲醇洗冰机岗位操作规程

测量设备：铂热电阻：(0～100)℃，允差等级A级（±0.35）℃。

一.输入量的标准不确定度和不确定度分量

1.重复性引入的不确定度

在38℃测量点上重复测量6次，得到测量列，分别为38.2℃、38.0℃、38.5℃、38.5℃、38.0℃、38.0℃，用极差法计算：

则：

u1=sr(xi)n=0.198℃6≈0.081℃

2.铂热电阻允许误差引入的不确定度

按照JJG229-2010 《工业铂、铜热电阻检定规程》，允差等级为A级，适用温度范围为(-100～450)℃的热电阻，其允许值为±（0.150+0.002｜t｜)℃，则铂热电阻在38℃时引入的不确定度为（按均匀分布，k取3）：

u2=0.226℃3≈0.13℃

- 合成不确定度

uc(y)=u12+u22=0.0812+0.132≈0.15℃

三.扩展不确定度

取包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k×uc(y)=2×0.15=0.30℃

四．不确定度报告

在冰机二段入口温度测量过程中，当温度为38℃时，其扩展不确定度为U= 0.30℃   k=2。

评定人：  评定日期：2023.01.03