附件6:

江苏华昌化工股份有限公司测量过程监视记录

HC/J08057                                                                     测量过程名称：冰机二段入口温度

| 测量设备名称 | 铂热电阻 | 型号规格 | WZPK-3706 | 测量范围 | （0～100）℃ | 出厂编号 | TE-33733 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监视设备名称 | 数字温度计 | 型号规格 | WCD-120-2-B型 | 测量范围 | （-60～300）℃ | 出厂编号 | 06031935298 |
| 监视日期 | 监视设备数据y1 （ ℃ ） | 测量设备数据y2 （ ℃ ） | 措施有效性验证 用监视设备数据与测量设备数据比对 误差在（ y1−y2 ）之内 |  |  | 监视结论 | 监视人员 |
| 2022.1.12 | 38.5 | 38.5 | 0.0 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.2.11 | 38.2 | 38.0 | 0.2 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.3.10 | 38.0 | 38.0 | 0.0 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.4.10 | 38.0 | 38.2 | 0.0 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.5.10 | 37.2 | 37.3 | 0.1 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.6.12 | 37.9 | 38.0 | 0.1 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.7.12 | 38.0 | 38.2 | 0.2 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.8.11 | 38.3 | 38.3 | 0.0 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.9.10 | 38.2 | 38.3 | 0.1 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.10.5 | 38.0 | 38.0 | 0.0 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.11.6 | 38.2 | 38.0 | 0.2 |  |  | 合格 | 张凌 |
| 2022.12.5 | 38.5 | 38.3 | 0.2 |  |  | 合格 | 张凌 |