[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]


     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]




编 号：0006-2023
能源计量审核情况表
	企业名称
	江苏华昌化工股份有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	129.57


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	17
	84
	142

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	98.96%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	能源计量器具检定率是否达到要求
	是
	是
	是

	审核情况说明：企业消耗能源主要有：煤炭、天然气、水、柴油、汽油、蒸汽和电 ，2022年共消耗129.57万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，能源管理中心负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图， 进出用能单位应配  28台（件），实配  28台（件）；进出主要次级用能单位应配  210台（件），实配  210 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 720台（件），实配 710台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为3230001000015375934413电能表2020年05月07日经由供电局检定，精度0.5级,查进出次级用能单位编号为20060718020049电能表于2019年12月19日检定，精度1.0级，查重点耗能设备编号为1574179测量设备差压变送器于2022年06月10日检定，精度0.5级，满足要求。 能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据通过江苏华昌化工工业互联网智能管理平台系统每天自动采集汇总，生成报表。对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量器具配备与管理满足GB17167要求，通过审核。

审核组长(签名)_________           受审核方代表（签名）
  日期: 2023.1.10                             日期:2023.1.10



