受理编号：0005-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 单相电能表校验 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 220V,5A (±1.0%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T17215.211-2021《电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 计量要求根据GB/T17215.211-2021《电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》要求导出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 单相电能表检定装置/1012022 | DJ-101-48D |  | ±0.1% |  | V2022-01-098 | 2022年3月31日 |
| 计量验证记录 根据JJG596-2012《电子式交流电能表》检定规程6.2.2计量标准器及主要配夽设备要求, 检定装置有功测量的最大允许误差为±0.2%，验证符合要求。 验证结论： √□符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022年4月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备已检定。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2023年1 月13 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |