单相电能表检定装置基本误差校准测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 02 | 测量过程名称 | 单相电能表检定装置基本误差校准 | 测量过程规范编号 |  | LY/LD7.103-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 单相电能表检定装置基本误差 | 控制程度 |  | 关键 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：单相标准电能表 测量方法：JJG597-2005 环境条件：温度23℃±2℃，湿度（50±20）%RH 测量软件；RMM3000软件 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2022年11月31日用RMM3000标准器对单相电能表检定装置在校准点220V，5A，cosφ=1.0进行测试，测两次，平均值y1为-0.01%； 2022年12月2日用RMM3000标准器对单相电能表检定装置在校准点220V，5A，cosφ=1.0进行测试，测两次，平均值y2为0.01%； 单相电能表检定装置基本误差校准测量过程的不确定度：U=0.024% (k=2) 测量过程的有效性按下列方法计算： E =¦ y1-y2¦/=0.58＜1 测量设备正常，测试过程正常，有效。 确认人员： 日期：2022.12.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |