[image: image1.jpg]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0005-2023
审核员现场审核记录

企业名称：江苏林洋能源股份有限公司
审核员：                                 　　 审核日期： 2023年1月12日~1月13日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问生产一部、生产二部、模块部负责人、原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等清楚自己的工作职责。
	生产一部
生产二部

模块部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	各部门已组织识别顾客的测量要求、法律法规要求并转化为计量要求，了解并满足顾客的计量要求，建立了《测量过程及控制一览表》及《测量能力分析及计量确认明细表》、、《计量确认过程验证记录表》。
安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	各部门对公司制定的质量目标，管理评价考核方式进行了分解。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	各部门有培训计划、考核评价记录。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查：生产一部装配工段单相南网表（2303）产品，有作业指导书，所执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件已受控、现行有效，计量单位书写正确。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了LY/IP9.101《测量数据管理控制程序》。

查：生产二部三相智能表检验记录、模块部回流炉温度测量原始记录，记录有编号，测量有依据，测量设备信息等满足要求。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备

6.3.2环境
7.3.2溯源性
	企业建立了《计量器具信息表》，已对测量设备进行ABC分类管理,,采用软件对测量设备进行管理。生产一部测量设备339件，生产二部测量设备470件，模块部测量设备110件。
查：编号为19036722的多功能单相标准电能表2022年11月1日检定合格，编号为1012043的电能表检定装置2022年2月14日检定合格，编号为0801089的外径千分尺2022年3月4日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致，环境条件满足要求。

企业建立了2项最高标准装置，未建标测量设备送江苏省计量科学研究院、中国赛宝实验室计量检测中心、南通市计量检测中心等部门检定校准。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	检定8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了LY/ID7.101-01《测量软件管理规定》文件，软件进行了识别和确认。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认
	各部门已识别出关键测量过程，生产一部、生产二部、模块部共识别出20个关键测量过程。

抽查生产一部单相电能表校验测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	各部门已识别出关键测量过程，对测量过程采用《测量过程及控制一览表》进行汇总。
抽查生产一部单相电能表校验测量过程，信息量全，编制了控制规范，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	测量不确定度形成文件，关键测量过程进行了测量不确定度评定。

抽查了生产一部单相电能表校验测量过程的测量不确定度评定，不确定度评定方法正确。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了LY/IP8.701《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行了有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，对不合格评审后处置。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的LY/IP10.202《纠正和预防措施控制程序》执行。
	生产一部

生产二部

模块部
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	查相关记录、统计报表、测量设备台账等，相关部门的文件、记录，基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无定量包装。
	生产一部

生产二部

模块部
	否


 1 / 3

