项目编号：0005-2023

审核员现场审核记录

企业名称: 江苏林洋能源股份有限公司

审核员：                                审核日期： 2023年1月12 日 ~  1月13 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部部门领导清楚本部门职责，相关计量检验人员清楚自己的工作职责。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 制定了质量目标，目标进行了分解，质量目标完成。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 制定了培训计划，培训计划制定了测量管理体系培训，确定了培训内容，对培训有效性进行了评价。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查总检部：成品检验编号为LY83.001《工艺文件》（工艺文件内容：静止式单、三相交流有功（无功）电能表、单、三相（费控）智能电能表、终端类成品检验），状态为受控文件，于2022年3月1日批准，现行有效。计量单位使用正确。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 编制了《测量数据管理控制程序》（LY/IP9.101），抽查质量部：2022年12月12日编号为V2022-01-254的三相电能表检定装置检定原始记录，检定依据：JJG597-2005，检定标准器三相标准功率电能表（050011522），2022年6月17日编号为LY/LR-T1-002-2022的单相费控智能电能表检测报告，检测依据：GB/T 15284-2002，检定标准器单相全自动电能表标准装置（1712004），记录信息量满足要求。记录按规定保存。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 建立了计量器具信息表，质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部共有测量设备583台件，已对测量设备进行ABC分类管理。企业建立了三相电能表标准装置（[2014]市量标通企证字第090102号）、三相电能表校验仪检定装置（[2014]市量标通企证字第090101号）最高计量标准装置2项，测量设备分别委托江苏省计量科学研究院、中国计量院、南通市计量检定测试所、南通华峰检测技术服务有限公司、中国赛宝实验室计量检测中心等机构检定/校准 查编号为2031194的三相电能表检定装置，2022.7.25经江苏省计量科学研究院检定（证书编号：E2022-3049682）；编号为991039509的数字万用表，2022.6.28南通市计量检定测试所校准（证书编号：922014608-004）；现场测量设备计量确认合格标识与计量器具信息表和证书信息一致。环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 建立了《测量软件管理规定》（LY/ID7.101-01）。 识别了测量软件、有软件台账，对软件进行了确认。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 建立了《测量过程设计和实现控制程序》（LY/IP7.103）。 查：单相电能表检定装置基本误差校准测量过程，已识别为关键测量过程，导出了计量要求，测量设备单相标准电能表（050011522）已检定（检定日期2022.11.23），采用法律法规符合性判定进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 质量部共计识别测量过程38项，采用《测量过程控制一览表》进行汇总，信息量全，对关键测量过程编制了测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，对关键的测量过程采用期间核查的方式进行监视，保证关键测量过程受控。 祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 制定了《测量不确定度评定管理规定》（LY/ID7.103-01），对单相电能表检定装置基本误差校准测量过程的不确定度进行了评定，测量过程不确定度评定方法正确。形成不确定度评定报告。 见附件《测量不确定度评定报告》 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3.2不合格测量过程 8.3.3不合格测量设备 | 企业编制了《不合格控制程序》（LY/IP8.701），未发生过不合格测量过程。对不合格测量设备加以标识，进行隔离，并做好记录，对不合格测量设备经修理、调整、校准、再确认合格后投入使用，对达不到技术特性要求的测量设备降级使用，对无法修复且不能降级使用的测量设备作报废处置。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 编制了（LY/IP10.202）《纠正和预防措施控制程序》，当发现不合格时，责任部门分析原因并制定纠正措施及预防措施，主管部门跟踪措施实施状况，对纠正措施和预防措施的有效性进行验证，获得改进。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用规范，强制检定计量器具质量部8件，动力设备部6件，共计14件，强制检定计量器具按周期检定计划实施了检定，检定合格。 | 质量部、总检部、生技部、动力设备部、物控部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电，2022年用电量9382889kWh，不是重点用能单位 | 动力设备部 | 否 |