**测量设备溯源抽查表**

编号：0112-2018-2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 盐城华远石油机械有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生技部 | 压力表 | 7797 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 盐城市  计量测试所 | 2022.10.08 | √ |
| 质检部 | 浮标式  气动量仪 | 1809184 | QFB-5-1 | ±1μm | 斜块式测微仪检定器  ±0.3μm | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2022.02.24 | √ |
| 质检部 | 内爪卡尺 | 50502246 | (0-200)mm | ±0.03mm | 量块：5等 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2022.02.24 | √ |
| 质检部 | 高度尺 | 8080807 | (0-500)  mm | ±0.05mm | 量块：5等 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2022.02.24 | √ |
| 质检部 | 石油  管螺纹环规 | SYG-007 | CYG29-  T\Z | U=1μm k=2 | 万能测长仪：U=（0.3+3.0L）μm k=2  三针 U=0.2μm k=2 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2022.02.24 | √ |
| 质检部 | 百分表 | 989109 | （0-10）mm | ±0.02mm | 光栅式指示表检定仪：  ±2.8μm | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2022.02.24 | √ |
| 质检部 | 里氏  硬度计 | QA-03 | TIME5350 | ±12HLD | 标准硬度块  均匀性3HLD | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2022.02.24 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏鼎盛检测中心有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、盐城市计量测试所三家机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2023年01月06日  审核员签字：吴素平 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。