项目编号：0211-2020-2023

审核员现场审核记录

企业名称：四川江铜稀土有限责任公司

审核员：  李学弘                                      审核日期： 2023.2.8-2023.2.10

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年11月10日开展了管理评审，会议由公司总经理程根祥主持，由管理者代徐建新汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的3个方面的不足落实了整改部门。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 计质检化部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由凉山州综合检验检测中心、深圳天溯计量检测有限公司进行溯源。计质检化部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 提供《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有505台件测量设备，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。 查计质检化部化验室，有环境监视制定及监视记录，查原子吸收实验室《环境监视记录》，环境条件满足试验要求。 查，编号1232280006型号ML104/02为电子天平，检定日期：2022.8.25。有确认标识；编号YX35C21061603型号为SP-3590AA原子吸收分光光度计，校准日期：2022.10.28。有确认标识；编号7058411072型号为722S可见分光光度计，校准日期：2022.10.28。有确认标识。 编号3111239255，型号ON-3000，数显氧氮分析仪，校准日期：2022.10.29，均有确认标识。 溯源性满足要求，抽查了编号：7058411072可见分光光度计、编号：B731453131电子地上衡、编号：B140313099电子天平等测量设备均有效溯源，详见《测量设备溯源抽查表》； 状态标识和检测环境条件符合要求。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《计量确认记录》，抽查计质检化部中心化验室编号046301电子天平2022.8.25检定合格，经确认满足要求，并贴了确认标识；抽查高新材料车间，编号：1200811272电子平台秤，经2022.10.28校准，经确认满足要求，并贴了确认标识 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程能够按照控制规范持续控制； 抽查关键重要测量过程氧化镧稀土总量测定秤重测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、计量要求导出、测量设备信息、测量过程控制要素控制、测量过程监视信息等符合要求。详见《测量过程控制检查表》。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《氧化镧稀土总量测定秤重过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业每半年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2022年度顾客满意度为98％. | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年10月11-10月14日组织了公司质量、测量、能源、环境、职业健康安全五标一体的管理体系的管理评审，内审分3个组，对公司15个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于10月30日完成整改。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2022年外审未开具不符合，公司内审开出的1不符合项，于10月30日完成整改。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业有54台强检计量器具，抽查了3台计量器具均由当地计量检定机构执行有效检定。 | 综合管理部 人力资源部 计质检化部 财务部 生产技术部 技术中心 矿山管理部 高新材料车间 | 否 |