项目编号：0114-2022

审核员现场审核记录

企业名称：南京梅特朗测控仪表有限公司

审核员：叶明                                            审核日期：2023年1月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求 | 4.0总要求 | 企业总经理李中赋予质检部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调。企业编制了测量体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业领导层重视测量管理体系合规性，定期开展计量法律/法规，业务相关标准/规范的识别和评价，产品和业务过程、记录符合相关法律、法规的要求。 | 管理层 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 本部门计量职能有哪些？相关人员是否了解自身职责？ | 5.1 计量职能 | 公司编制了管理体系《质量手册》和测量管理体系《程序文件》，基本覆盖标准的全部要素,明确了相关部门的职能。 企业的计量管理机构是质检部。 企业编写的《计量职能管理程序》中，规定了各个部门及相关计量人员的计量职能，其中总经理6项职能、管理者代表8项职能和计量职能部门质检部15项计量管理职能。符合要求。 询问质检部朱远东、采购部黄亮、销售部曹明春等测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 管理层 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业定期开展计量法律/法规，业务相关标准/规范的识别和评价，产品和业务过程、记录符合相关法律、法规的要求。企业产品主要执行标准为JB/T9248-2015、JB/T9249-2015等机械行业标准，现行有效。 质检部组织生产部、采购部、销售部、综合部等部门已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客的计量要求。通过对测量过程的控制和持续监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 一年来企业生产运行平稳，企业无违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 | 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 4 | 抽查顾客满意度调查表，查看顾客满意度是否对企业有意见反馈，企业应对措施有哪些？满意度是否符合要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《内部顾客满意度调查表统计》，企业在2022年10月份实施了客户满意度调查工作。查《内部顾客满意度调查表统计》，共发出“测量管理体查客户满意度问卷调查表”内部客户6份，内部顾客满意度为97.67%。达到目标值。 | 销售部 | 否 |
| 5 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了和测量管理体系相关5项质量目标，并分解到生产部、采购部、销售部、综合部。查采购部、销售部、质检部2022年9月到12月质量目标完成情况，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 6 | 企业年度内测量体系内审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年10月13日-14日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于10月25日完成整改。 | 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 7 | 企业管理评审如何？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年12月10日开展了管理评审，会议由公司总经理李中主持，由管理者代表杨晓珂汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的问题落实了整改部门。评审结论：1、体系文件适宜有效。2、目标制订合理，完成情况较好。 | 管理层 质检部 采购部 销售部 | 否 |
| 8 | 企业是否有合格供方名单和资质、授权范围，是否定期开展外部供方评价？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》，采购部对测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方做识别评价。质检部对提供检定校准服务的供方进行识别评价。查《合格供方调查、评价表》，对外部检定校准服务的供方进行了质量评审记录。评价过程符合标准要求。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 9 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，方法是否正确？ | 7.1计量确认 | 企业对已识别的26个测量过程使用的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，抽查了3 份测量设备计量确认验证记录，均有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人等信息内容。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业识别的测量过程是否满足了顾客、组织及法规要求，抽查(1-2)个关键测量过程，是否按照控制规范进行控制、是否进行有效性确认？抽查企业质量、安全、环保、液位等过程是否可控？ | 7.2测量过程 | 企业编制的《测量过程控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求。 企业质检部组织相关部门从原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验进行了过程识别，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。企业共识别测量过程26个，通径尺寸测量识别为关键测量过程。 测量过程均在受控条件下实现，使用经过确认的测量设备，确认有效的测量程序。生产工艺过程包括设备、程序、信息、环境及人员基本符合要求。 抽查流量检验测量过程，进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按规定的频次进行监视并记录。没出现失控。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了测量设备台账，共有25台件纳入测量体系管理，进行了ABC分类管理；按周检计划进行周期检定、校准，测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足计量要求。 查质检部编号20540397气体容积式流量计于2022年07月12日由上海市计量测试技术研究院校准，现场标识完整，环境满足要求。 查质检部编号TD20220501标准表法气体流量标准装置于2022年07月12日由上海市计量测试技术研究院校准，现场标识完整，环境满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的体系《绩效监视和测量控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，关键测量过程编制了测量过程控制规范： 质检部流量计流量检验过程采用与标准表对比的方法进行核查，核查结论为合格，核查人朱远东。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业对审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在《不合格控制程序》里做了明确规定，目前暂未出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 企业编制了《不符合、纠正措施控制程序》，对发现的不符合项要求查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 查企业内审过程中发现的2个不符合项，制定了整改措施并于10月25日整改完毕。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业编制的《改进管理控制程序》中规定：通过实施纠正措施和预防措施来消除已经出现或潜在的不合格原因，确保体系运行不断改进。 企业对内审中发现的一般不符合2项，要求各单位进行分析评审，查找原因，举一反三，对测量设备和测量过程管理自查和改进，内审问题全部按期整改。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？ 检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 抽查定量包装产品是否符合要求。 | 计量法制要求 | 企业没有强制检定测量设备。 查《原材料检验记录》等文件记录，计量单位符合要求。 | 质检部 采购部 | 否 |
| 16 | 抽查企业认证范围内的产品销售合同 | 产品的销售 | 查电磁流量传感器产品的销售合同，合同编号M221221A，签订时间2022年12月21日，企业生产电磁流量计产品有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产、检验和计量要求。 | 销售部 | 否 |