附录C

测量过程有效性确认记录

编号: GGS-71A-02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | | GGS-71A-02 | 测量过程名称 | GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量 | 测量过程规范  编号 | | S/DF-CL-GGS-71A |
| 所在部门 | | 质量技术部 | 测量项目 | 压力密封  试验 | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：压力表  测量方法：将仪器固定于试压机上，进压至额定压力值，关闭启闭件，一端松开通向大气，查看有无泄漏，记录表1表2数值。  环境条件：常温  测量软件；无  操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得操作上岗证。  其他影响量：无 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  压力密封试验测量过程的有效性,是用一只数字压力表与试验中加载压力所使用压力表之间差值进行比对，来确认测量过程有效性：  2022年8月24日对GGS-71A型高温高压滤失仪进行压力密封试验测量：  试验用压力表显示值为7.6MPa, 数字压力表显示值为7.62MPa，  测量过程的有效性按下列方法计算，≤MPE。  En==0.02MPa≤MPE=0.15MPa  压力表试验过程正常，测量数据稳定，满足计量要求，此测量过程有效。  确认人员： 李强 日期：2022.8.24 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日期 | 变更内容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |