[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0218-2019-2023
审核员审核记录（远程）
企业名称：山东德丰石油装备有限公司

员：  [image: image2.png]


                            审核日期：2023年01月12日—13日12时
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
虽然受疫情影响，2022年营业总收入也保持5001万元水平。

截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

本年度企业组织机构没有变更。


	管理者代表、质量技术部、生产部/生产车间、销售商务部、公司办、财务部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	规定了公司的计量方针4项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。企业制定的《2022年质量目标计划》，已分解到质量技术部、生产部/生产车间、销售商务部、公司办等部门。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。查公司《2022 年全年质量目标完成情况统计表》，制定的4项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。
	管理者代表、质量技术部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年9月5日，开展了体系管理评审。总经理任友得参加会议。会议由公司管理者代表张树文主持并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司将进一步整改和完善体系运行中存在相关的问题，对内审中发现的不符合项，落实了相关责任部门，制定了相应的整改工作措施和计划并完成了整改工作。会议形成了管理评审报告。

	管理者代表、管理层
	  否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	销售商务部负责建立和评价测量设备合格供方名录，抽查压力表的生产厂家 “徐州仪器仪表厂”等相关合格供方资料。质量技术部负责对提供测量检定/校准服务的合格供方进行选择、确认评价，企业测量设备，委托“深圳广测检测技术有限公司”等机构进行检定/校准。经核对上述两机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，符合标准要求。
	质量技术部、销售商务部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司有测量设备台帐，使用的32台（件）测量设备列入体系管理。公司编制《测量设备台账》，质量技术部负责测量设备全过程管理。现场抽查校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

现场粘贴有计量确认标识，台账信息和证书信息一致。

查质量技术部试验室，室内精密仪器使用，有温湿度控制相关技术要求。企业已配备有温湿度计，但没有进行温湿度监测和记录，不符合 GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款。属于一般不符合项。
公司未建计量标准，使用测量设备均委外送到：“深圳广测检测技术有限公司”等机构进行检定/校准。机构认可能力和检测范围有效并符合企业需求。现场经抽查编号2018113469压力表等6台设备，设备检定/校准结果合格。证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

企业量值溯源符合标准要求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。
	质量技术部、生产部/生产车间
	不符合01

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查关键测量过程“GS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《GS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验计量要求导出和计量验证记录表》。

企业的测量设备《计量确认明细表》，对使用性质重要的测量设备进行了计量确认。现场标识使用满足要求。

对于验证不合格的测量设备，企业规定应采取停用措施，实施报废处理或者进行维修后再检定/校准。
	质量技术部
	

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	识别建立了34个测量过程技术资料，编制《测量过程及控制一览表》，其中，关键测量过程1个、重要测量过程14个。编制了《GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程控制规范》，并按规范进行有效控制。
企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。

抽查关键测量过程：《GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程》，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。

抽查了关键测量过程《GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验测量过程的有效性确认记录》，满足标准要求。本年度企业未新增关键测量过程。
	质量技术部、生产部/生产车间
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验不确定度评定记录，方法正确。见附件《GGS-71A型高温高压滤失仪压力密封试验不确定度评定报告》。
	质量技术部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业就顾客的计量要求是否已满足，来监视有关顾客满意的信息。抽查2022上半年顾客满意度调查表，发放9份（54项）顾客满意度调查，顾客满意度满意率100%。符合质量目标考核要求。
	质量技术部、销售商务部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	2022年8月26日，企业对公司测量管理体系运行情况，进行了内部审核。
内审由管理者代表张树文组织，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、记录规范。审核中发现一般不符合项1项。责任部门对上述不符合项进行原因分析，提出纠正与预防措施，并进行有效整改。8月29日，不符合项已关闭。
企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。
	管理者代表、管理层
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对列入体系管理的重要测量过程控制和重要的测量过程控制，对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。


	质量技术部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	2021年企业监督审核，公司没有不符合项。
公司不合格测量设备控制，是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。目前未出现不合格测量过程。
	质量技术部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。
	质量技术部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	公司32台（件）测量设备列入计量管理工作。测量设备按管理规定的检定周期送检。抽查企业6件测量设备，溯源管理较好。查文件、记录、报表等资料中，计量单位的使用，符合计量法制要求。
	质量技术部
	否

	15
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书。是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书。

1、 用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传；

2、 用于企业产品招投标加分。
	质量技术部
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电、水。企业2022年度电耗71429千瓦时，电耗折合8.77吨标煤；水耗1174.48吨，水耗折合0.11吨标煤。 2022年总能耗8.88吨标煤。不是重点用能单位。
	财务部
	否

	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查胜利油田CCUS项目C02输送管道工程在线多参数分析系统380999采购合同，合同编30200015-22-MY3817-0077，签订时间2022年7月25日。

确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售商务部
	否


 7 / 7

