测量过程计量要求的导出及计量验证

- 将顾客的要求转化为测量过程的计量要求

根据K344-114压裂封隔器耐压测试图的技术要求，2：出厂检测 整体静压（40±2）MPa，至少保压2min无泄漏无变形方为合格，制定耐压测试大纲进行试验，要求（40±2）MPa。对关键的测量过程设定，用于耐压测试的压力表最大允许误差应＜±0.6MPa，用于耐压测试关键测量过程的压力表使用准确度等级1.6级，即最大允许误差为±1.6%。

二、转化为测量过程的计量要求

1.量程的确定

耐压测试压力（40±2）MPa，但为了试验过程的各种规格压力使用范围应为压力表量程20%-80%的要求,选用量程为0-60MPa压力表可以满足要求，所以选用的0-60MPa的压力表。

2、最大允许误差的确定

耐压测试的压力表的最大允许误差＜±0.6MPa。

三、导出对测量设备的计量要求

1、测量设备的量程：选择0-40MPa压力表。

2、测量设备的允差: 准确度等级1.6级，测量设备的最大允差为40×±1.6%=±0.64MPa.

3、测量设备的检定：准确度等级1.6级，0-60MPa压力表于2019.12.03校准，结果：符合1.6级要求。证书号：812080687。

四、验证

1、准确度等级1.6级，0-40MPa压力表符合耐压测试规定的压力表的最大允许误差＜±0.6MPa及压力为（40±2）MPa的测量过程计量要求。

2、验证合格证书及标识

该压力表通过计量确认验证合格后，填写计量确认验证记录并粘贴确认标识。