[image: image1.jpg]=-\



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0118-2022
审核员现场审核记录

企业名称:湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂

审核员：[image: image2.png]


                  审核日期：2023年1月12日-2023年1月13日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问动力车间兼职计量管理员许晓群、安全保卫科兼职计量管理员刘强，均清楚本部门计量职责和作为兼职计量管理员的职责。查阅动力车间《动力车间设备管理制度》，第8部分设备计量中规定了设备主任、兼职计量员、班长等的计量职责。
	动力车间
安全保卫科


	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	动力车间、安全保卫科、物流车间、新型烟草生产试验车间分别识别了顾客、组织和法律法规方面2324、422、11、79个测量过程，建立了《测量过程和计量确认综合汇总表》，了解并满足顾客的计量要求。
2019年前，安全保卫科收到周边关于噪声、有毒有害气体、污水排放等方面的20多个投诉，经技术升级和沟通化解，19年至今，减少到2起/年，且定期在厂外对环保、环保等信息进行公示。
物资采购管理办公室2021年3月在原料调运过程中发现巴西进口烟霉变问题，形成《关于巴西进口烟霉变情况说明》。
	动力车间、安全保卫科、物流车间、物资采购管理办公室、新型烟草生产试验车间
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	均有目标责任书，安全保卫科有单位产品污染物排放总量、单位产品二氧化碳排放量等可测量目标，并将单位产品污染排放总量等部分指标分解至动力、后勤等部门。物流车间有成品卷烟到货准时率、原料年仓损率等可测量指标；动力车间将关键绩效指标分解到班组、个人。
	动力车间
安全保卫科
物流车间
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查动力车间《岗位绩效评价结果汇总》，车间电修班王昌顺进行了计量点位统计和计量数据分析，获岗位练兵第一名；安全保卫科兼职计量管理员刘强2022年5月27日参加了测量过程识别和计量确认培训，有培训记录。
	动力车间
安全保卫科
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	动力车间文件现行有效并受控，查《武汉卷烟厂动力车间设备管理办法》《武汉卷烟厂工艺质量管理办法》《武汉卷烟厂动力车间锅炉操作指导书》，信息正确，计量单位书写正确。
查企业标准管理系统中现行有效制度《湖北中烟卷烟仓储管理办法》，归口部门为物流车间，但物流车间未执行5.2.1.1要求，仓库没有安装温湿度调控设施并定期记录。
	动力车间
物流车间
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	查动力车间2023年1月12日《燃气锅炉及辅机巡检记录表》，填写规范，信息完整；查安全保卫科《东西湖厂区水在线监测设备运行维护记录台账》，填写规范，信息完整。
	动力车间
安全保卫科
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	动力车间、安全保卫科、物流车间、新型烟草生产试验车间均有《测量设备台账》，进行分类管理。现场抽查发现车间1#、2#、3#锅炉右侧阀组减压阀压力表（编号：7831030136/7831030138/7831030140，A级管理）计量确认有效期均已过期（分别为2022.12.13/2022.12.13/2022.12.26）。

现场检查发现空压现场1#循环水泵进、出口两块压力表编号与台账不符，如现场编号为7831030084的压力表，在台账中显示安装地点为“制丝北空压气分气缸至北除尘房”。
以上两项作为问题项反馈至企业。
	动力车间
安全保卫科
物流车间
新型烟草试验生产中心
	否

	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	新型烟草试验生产车间对软件进行了识别和确认。
	新型烟草试验生产车间
	

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	动力车间、安全保卫科、物流车间、新型烟草生产试验车间识别了测量要求，物流车间未对仓库温湿度测量过程进行识别。
抽查动力车间锅炉分气缸蒸汽压力关键测量过程，配备了编号7831030860（0-1.6）MPa压力表，2022年9月16日经仟佰度计量检测有限公司校准合格。导出了计量要求（0.85-1.05）MPa,公差±0.2MPa，允许误差≤1/3 T1=0.4×1/3=0.13MPa=±0.065MPa

压力最大范围：1.05/(2/3)=1.575MPa。测量设备的测量范围(0～1.6)MPa，满足导出计量要求的最大测量范围1.575MPa的要求。测量设备的测量范围最大允许误差1.6*1.6%=±0.0256MPa，满足于导出计量要求最大允许误差±0.065MPa的要求。验证方法正确。

	动力车间

安全保卫科

物流车间

新型烟草试验生产车间
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	动力车间识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了2324个测量过程档案《《测量过程和计量确认综合汇总表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。并对对测量过程分高度、重要和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《锅炉分气缸压力控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，进行了不确定度评定，绘制了极差控制图，满足测量过程管理要求。动力车间每2小时对锅炉分气缸蒸汽压力进行读数记录，并与在线数据进行比对。

安全保卫科、物流车间、新型烟草生产试验车间分别识别了顾客、组织和法律法规方面422、11、79个测量过程。
安全保卫科污水处理站每周对氨氮、化学需氧量等在线检测设备进行质控样比对。

新型烟草试验生产车间每两周对可燃气体报警器进行一次记录。


	动力车间

安全保卫科

物流车间
新型烟草试验生产车间
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查动力车间锅炉分气缸压力测量过程，编制了《锅炉分气缸工作压力检定值误差不确定度评定报告》，评定方法正确。
	动力车间
	否

	12
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	各部门计量单位使用正常，涉及安全环保、关键工艺控制的测量设备纳入强制检定，如可燃气体报警器、压力表等。
	动力车间
安全保卫科
物流车间
新型烟草试验生产中心
	否


 4 / 4

