项目编号：0118-2022

审核员现场审核记录

企业名称:湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂

审核员：                   审核日期： 2023年1月12日-2023年1月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问制丝车间周萍芳主任领导职责，负责制丝车间设备管理，清楚本部门计量职责。询问兼职计量管理员王杰工作职责，负责宣传贯彻计量法律法规和相关计量管理制度，测量设备的维护和分类管理和计量确认，清楚自己的工作职责。 询问卷包车间兼职计量员谢茜工作职责，《卷包车间设备管理制度》明确了计量方面规定及相关制度，测量人员对测量设备分类及计量确认等工作职责清晰。 询问工艺品质科兼职计量管理员丁凡工作职责，负责宣传贯彻计量法律法规和相关计量管理制度，测量设备的维护和分类管理和计量确认，清楚自己的工作职责。 工艺品质科兼职计量管理员丁凡参加了测量过程识别和计量确认培训。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 制丝车间、卷包车间、工艺品质科已组织识别测量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表计量确认和测量过程综合汇总表》，验证满足要求。 工艺品质科在产品质量、物料交接，卷包车间、制丝车间在现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 各部门均有目标责任书，其中，卷包车间将关键绩效指标分解到班组、个人。每月有考核。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查制丝车间部门培训计划、考核评价记录，2021年至2022年，共组织5次测量设备、测量过程等方面培训。 2022年5月27日各部门兼职测量管理员均参加了测量过程识别和计量确认培训，有培训记录。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查制丝车间设备管理办法，卷包车间设备管理办法，武汉卷烟厂工艺质量管理办法，综合测试台操作规程等，信息正确，计量单位书写正确。 查工艺品质科执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件，均已受控，现行有效。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查制丝车间水分仪校验记录，填写规范，信息完整； 查卷包车间综合测试台校准记录，填写规范，信息完整； 查工艺品质科测量过程《卷烟物理指标测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量过程和计量确认综合汇总表》已对测量设备进行ABC分类管理。企业采用MES软件对测量设备进行管理，先进高效。 在制丝车间抽查编号为7731010007的砝码，2022年3月18日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致；抽查编号为7823020030的便携式温湿度计，2022年6月14日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。 查制丝车间烟丝宽度仪（设备编号7681110002）与校准证书器具名称烟丝宽度仪标定板不一致。 查卷包车间编号为7833010091的电子天平，2022年3月18日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致；抽查编号为7681480024的卷烟吸阻标准棒，2022年5月11日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。查卷包车间测量设备台账，综合测试台（设备编号7681130008）未能提供检定校准证书。 查工艺品质科烟草数字投影仪（ 编号为7681110001）2022年11月14日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。 工艺品质科，查纸张透气度自动测量仪（设备编号7681020003）2022年9月21日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 观察项 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《MES测量软件管理程序》。制丝车间识别计量集控系统等6个软件，卷包车间识别卷包数采系统等10个软件，分别查了卷包车间提供了卷包数采系统、制丝车间提供计量集控系统的等软件验证和确认记录。记录填写规范，信息完整， | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 在制丝车间，抽查了2#线烘丝出口水分测量过程，导出了计量要求，验证方法正确。测量设备进行了自校准，并建立了自校准规范。测量结果满足测量过程预期使用要求。 查制丝车间未按《湖北中烟流量计校准规范》QB/HBZY.JL13-2021（2021年8月1日实施），进行流量计自校准。 在卷包车间，抽查20支烟支重量重要测量过程，配备了编号7833014019梅特勒托利多PL202-S称量范围（0-210）g的电子天平，2022年3月18日经仟佰度计量检测有限公司校准合格。导出了计量要求。验证方法正确。 查工艺品质科烟支吸阻测量过程，配备了综合测试台吸阻单元，测量范围（0-10）kPa，2022年9月19日经湖南省计量检测研究院校准合格，导出了计量要求。验证方法正确。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 观察项 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程和计量确认综合表》进行汇总，信息量全，制丝车间对烟丝水分测量过程，卷包车间和工艺品质科对烟支物理指标测量过程定为关键测量过程。其中烟丝水分测量过程、烟支重量、烟支吸阻测量过程编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了烟支吸阻测量、烟丝水分测量等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置，受检单位没有发现不合格测量过程有关记录。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。制丝车间、卷包车间、工艺品质科定期开展烟丝水分对比分析，烟支综合测试台对比试验，如超差要找原因，制订措施整改。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 各部门计量单位使用正常，涉及安全环保、关键工艺控制的测量设备纳入强制检定，如可燃气体报警器、压力表等。 | 制丝车间 卷包车间 工艺品质科 | 否 |