编  号：0137-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量 |  |  | 被查部门 |  |  | 计量部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 0.13Mpa | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  | ±0.003Mpa |
|  |  | 公差T |  | ±0.01Mpa |  |  |  | 测量不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  |  | 示值误差 | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 压力表 |  |  | 0-0.6MPa |  |  | 0.001Mpa | ±0.4% |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | LJYP/CLGF-01 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 测量方法编号 |  |  | LJYP/CLGF-01 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 操作人员姓名 |  |  | 王梓伊 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附录A：玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量不确定度的评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录B：玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录C：玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量监视记录 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求; 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控; 3. 测量过程不确定度评定方法正确; 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求; 5.测量过程监视在控制限内，统计数据正确。 审核结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2020年 1月16 日      审核员：                   被查部门代表：