项目编号：0267-2019-2023

审核员现场审核记录

企业名称：代傲水务科技（上海）有限公司

审核员：________________

审核日期： 2023年02月09日上午至2023年02月09日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照未发生了变化。公司生产经营地址增加上海市浦东新区唐陆公路901号A座5楼。详见《认 证 信 息 确 认 表》。企业组织机构和人员未发生变更。企业认证范围没有发生变化。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出客户满意度调查表5份，顾客满意度为90.2%。已达到目标值。 | 管理层 企管部 质量部 技术部 营销部 采购部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《2022年质量目标完成统计表》，已对目标进行了分解。查《2022年度测量管理体系目标完成情况统计表》1份，企业对2022年度1月-12月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 企管部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年12月6日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。评审输入报告包括4份为 2022年测量管理体系运行情况报告、2022年质量方针目标完成情况报告、2022年测量设备溯源、评价及测量过程控制情况报告、2022年人员能力和客户投诉情况报告，覆盖了测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制、客户满意调查情况等。会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出改进建议，包括测量设备的管理、采购、使用、评价等各个环节要更加细化、进一步对关键工序和质量控制点工序上的测量设备的进行检查等，企业落实了责任部门并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 企管部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有10台测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查出厂编号为W190812431的（25-50）mm的外径千分尺，校准证书编号：ZZ23001210006，校准日期：2023年02月03日，在有效期内。校准机构为“深圳市中正计量检测有限公司”，校准机构注册号：CNAS L5026。签章资质有效。 查出厂编号：HKSD21020311，测量范围：（0-150）mm的带表卡尺，出厂编号为9061369的百分表，校准日期均为2023年02月03日，测量设备证书上的信息与《测量设备台账》信息一致，符合要求。 测量设备使用环境条件满足要求。 企业测量设备全部外送校准/检定。抽查5份校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业2022年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查《合格供方名录（检定校准服务）》和《检定校准服务供方评价表》各1份，已对校准服务供方 “深圳市中正计量检测有限公司”（机构注册号为CNAS L5026）的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质量部 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“基表牙轮轴外径尺寸测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查测量范围（0-25）mm，出厂编号为W190915724的外径千分尺，校准证书编号：HKSD21020308，校准日期：2023年02月03日，建议下次校准日期为2024年02月02日。校准机构为“深圳市中正计量检测有限公司”，校准机构注册号：CNAS L5026。签章资质有效。企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 查出厂编号为JE320505的“数显卡尺”校准证书，证书编号为ZZ23001210004，校准日期为2023年02月03日。企业未提供出对该数显卡尺校准证书进行计量确认验证的记录。不符合GB/T19022-2003 标准 “7.1.1计量确认总则” 条款的要求。 | 质量部 技术部 生产部 | 不符合01 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业已识别出了《基表牙轮轴外径尺寸测量过程》、《基表夹板字轮开档长度测量过程》等2个关键测量过程、14个测量过程、4个重要测量过程，对关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业本次没有新增关键测量过程。 抽查了已识别的关键测量过程“基表牙轮轴外径尺寸测量过程”，技术参数为“外径尺寸 Φ2（0/-0.025）mm”，对测量要求已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《基表牙轮轴外径尺寸测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“基表牙轮轴外径尺寸测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 质量部 技术部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“基表牙轮轴外径尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《基表牙轮轴外径尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2022年度测量管理体系内部审核计划》，于2022年10月14日-15日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.2.4标识”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年10月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 企管部 质量部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“基表牙轮轴外径尺寸测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“基表牙轮轴外径尺寸测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2022年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查质量部未提供出对出具产品“超声波水表”检测报告的检测机构“山东省计量科学研究院”的服务情况进行评价的记录。不符合GB/T19022-2003 标准 “6.4外部供方” 条款的要求。”。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 企管部 质量部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对监督审核中发现不符合项及内审中发现的不符合,已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 查《2022年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》各1份，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 企管部 质量部 生产部 营销部 技术部 采购部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定设备。 查《计量器具型式评价报告》11份。符合要求。 查《超声波水表检验报告》文件编号NJY/JS02-074《无磁液封远传水表基表装配工艺》文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 企管部 质量部 技术部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 企管部 营销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2022年能耗为：电：86500度；水：1150吨，,共消耗10.72吨标煤。不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |