## Sheet1
原料聚乙烯熔体流动速率试验过程监视记录
一 概述
用熔体流动速率仪，按每月一次对某一袋原装原料（25kg）取样测试熔体流动速率，每次测量次数为3组，取平均值作为测量结果并做好记录，测量结果如下图所示。
单位：g/10min
时间 | 次 数 |  |  |  |  | 平均值 | 极差
| 1 |  | 2 |  | 3
2022.08.20 | 0.326 |  | 0.336 |  | 0.332 | 0.33133 | 0.01
2022.09.20 | 0.344 |  | 0.324 |  | 0.365 | 0.34433 | 0.041
2022.10.20 | 0.365 |  | 0.336 |  | 0.351 | 0.35067 | 0.029
2022.11.20 | 0.336 |  | 0.354 |  | 0.365 | 0.35167 | 0.029
2022.12.20 | 0.364 |  | 0.345 |  | 0.355 | 0.35467 | 0.019
2023.01.20 | 0.336 |  | 0.344 |  | 0.326 | 0.33533 | 0.018
2023.02.20 | 0.358 |  | 0.332 |  | 0.357 | 0.349 | 0.026
| 0.34529 | [5 empty] | 0.024571
当n=3时， | A2= | 1.023 |  | D4= | 2.574 | D3--
二 计算统计控制量
采用平均值控制图和极差控制图，对本仪器进行连续的统计控制，绘制平均值-极差控制图
三 控制图特定值
1） 图
| = | 0.34529
上控制线 | UCL= |  | 0.37042
下控制线 | LCL= |  | 0.32015
2） 图
CL= =0.0016 | 0.024571
上控制线 | UCL= |  | 0.063247
下控制线 | LCL= |  | -
当 n=3时 ,D3为-- ，即无下限。
四 控制图绘制
五 判断测量过程是否处于统计控制状态
按照控制图对异常判断各项准则，对控制图中各测量点的分布状态进行判断，本仪器测量过程未出现异常，从控制图分布来看，所有点数据均在上、下控制限内，点数据在控制图走向上看未发现异常现象，没有出现不受控的系统效应的影响和不受控的随机效应影响。
六 结果
利用平均值-极差控制图,通过定期观察测量结果的平均值和极差变化情况,判断该批管材的原料熔体流动速率试验的测量过程处于受控状态。
| 核查人： |  | 赵奥莹