项目编号：0086-2022-2023

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：宁波永享铜管道有限公司

审核员：沙跃兵                                        审核日期： 2023.2.17

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查出厂编号为6958的直读光谱仪于2023.02.06校准合格；出厂编号为05300186的微机控制电子万能试验机于2022.11.10校准合格；出厂编号为06-0030的涡流探伤仪于2023.02.06校准合格；出厂编号为LS02206的数显卡尺于2022.11.15检定合格；出厂编号为KF:951的螺纹环规于2022.11.28校准合格。 查出厂编号为LS12015的外径千分尺于2022.11.15检定合格；现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 | 质量部 车间 技术部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查密封性测试测量过程和铜管管材外径尺寸测量过程，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求并经相关的计量技术机构进行了有效的溯源，验证满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 | 质量部 车间 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查原有关键测量过程有持续控制和监视详见《测量过程控制检查表》及附件：附2《测量过程监视记录及控制图》。 公司原材料铜材的计量称重测量过程未列入测量过程进行控制。详见“不符合项报告01”。 | 质量部 车间 技术部 | 01 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《铜管管材外径尺寸测量过程不确定度评定报告》等关键测量过程不确定度；评定方法正确；见附件：附1《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 车间 技术部 | 否 |