附1-2：

测定仪泄露电流检验过程不确定评定报告

### 1、测量过程
1.1测量方法：依据、GBT13384-2008《机电产品包装通用技术条件》。

1.2环境条件：温度：（20-25）℃,湿度<70%RH。

1.3检测设备：6015FA钳型万用表

1.4被测对象：原油水含量测定仪

1.5测量过程：将加工好的测定仪放置在平台上，打开万用表进行测量，此时万用表显示被测量数据。

2、数学模型：                                        （1）

式中：---被测仪表

L----万用表读数值

3、不确定度计算公式：

uc2= c12u12+ c22 u22                             （2）

灵敏系数：ci =

得c1 = 1，c2 = 1

将c1，c2，代入②式可得：

uc2= u12 +u22                                                    （3）

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1输入量La的不确定度u1的评定

输入量La的不确定度u1的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对测定仪的泄漏电流进行测量，得到以下数据：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数值mA | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 读数值mA | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

算术平均值      =1.67mA

测量实验标准差=0.07mA

u1=s=0.07 mA

3.2输入量Lb标准不确定度的评定u2

万用表引入的标准不确定度，依据万用表校准证书出具的示值误差±0.017mA，取其为均匀分布，其标准不确定度分量为：

=0.017/1.732 =0.01 mA

4、标准不确定度一览表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 标准不确定度的定值u（xi） | 灵敏系数ci | u（xi）ci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类标准不确定度 | 被测产品测量重复性所引入的不确定度 | 0.07 mA | 1 | 0.07 mA |
| B类标准不确定度 | 测量设备引入的不确定度 | 0.01 mA | 1 | 0.01 mA |

5、合成标准不确定度的计算:

uc=u12+u22=0.07mA

6、扩展不确定度的评定

取包含因子k=2   U=k·uc =2×0.07= 0.14mA

7、测定仪泄漏电流的测量结果的扩展不确定度为

U=0.14mA  k=2