编号：0258-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：山东恒驰石油装备有限责任公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 质检部 陪同人员:赵立国 |
| 不符合事实描述：查现场使用的外径千分尺，校准证书上的校准服务机构是“格恩计量检测（浙江）有限公司”，未提供出对该服务供方的合格供方评价记录。不符合认证审核准则条款号： \_\_GB/T19022-2003 标准6.4外部供方 条款\_\_\_\_不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ \_；审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）\_\_ \_\_\_\_\_\_\_日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

可另附页