附录A

测量不确定度评定记录

- 检验项目：

JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量

- 使用的测量设备

| 测量设备 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 确认状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手持式合金分析仪 | (0~30) µm | 允许误差：±0.017µmµm | 检定/校准 合格、符合计量要求 |

- 数学模型

y=x

式中： y ---银层厚度实测数值

x---测量设备的银层厚度读数值

四、不确定度评定

1、标准不确定度A类评定（uA）

在重复性条件下，对同一样品进行10次测量，其实测值如下：

（单位：µm）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值(pH) | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15.0 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 14.8 | 15.1 |

平均值 X=   1nx=1nXi

=（X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6+ X7+ X8+ X9+ X10）/10

≈14.9µm

单次测量实验室标准偏差 :

s(xi)=｛x=1n(xi-x)2/(n－1)｝1/2=0.16µm

A 类标准不确定度uA:

用上述10次测量的平均值做出的评定报告值，则：

uA=s(x)=s(xi)/n=｛x=1n(xi-x)2/[n(n－1)]｝1/2=0.02µm

2、标准不确定度B类评定（uB）

校准记录给出，标准片(Ag/Cu)14.9µm时，测量设备最大允许误差为±0.017µm，     a=0.017 µm     取k =31/2

uB  =a/k=0.017/1.732=0.01µm

3、合成标准不确定度（uc）的评定

uc=（uA2 +uB 2）1/2=（0.022+0.012）1/2 =0.03 µm

4、扩展不确定度（U）的评定

取k=2    U=k uc =2×0.03 =0.06µm≈0.1µm

五、报出结果：(14.9± 0.1) µm    k=2