[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0290-2020-2023
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：河南森源电气股份有限公司
审核员：李修权                                审核日期：2023年02月15日-2月16日  

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性

7.2.4 测量过程的记录
	抽查成套设备分公司编号为F11154（100～125）mm的外径千分尺，2022年10月18日检定合格。抽查强制检定的编号：1943型号：KDA21F-40P安全阀校验报告，检验机构：河南省锅炉压力容器安全检测研究院许昌分院，检验日期：2022年06月23日。符合要求。
查生产保障部编号为181201009000型号：LWQ-150Z-G1000+EVC300的涡轮流量计，2022年06月23日校准合格。
   查检测中心编号为14932763的直流电阻测试仪,2022年06月18日检定合格。

   查开关公司编号为10013041090型号：HW-2000B的红外碳硫分析仪，2021年10月18日(有效期24个月)校准合格。现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。

抽查成套设备分公司编号J0727.9-01中面板焊接静电喷塑特殊工艺过程检验记录：上线前检验、上线后检验、喷涂过程检验、附着力检验等，操作工：陈晓亮，质检员：赵艳华，日期：2022年11月02日。

抽查高压部编号为2204006的套管装配产品试验记录，记录内容：泄漏率、SF6气体微水检验、局放、冲击试验等，质检员：李文豪，复核员：王磊，检验日期：2022年05月26日。
抽查开关公司编号为G0732-01的模头M12工序检验记录，记录内容：锯100mm、车Φ10等，操作工：孙亮杰、徐元东，质检员：董振彩，记录日期：2022年04月10日。记录信息、检验项目要求等项目满足要求。规定有保存年限。符合要求。

抽查互感器公司检测室没有提供环境监视记录，不符合标准GB/T 19022-2003标准6.3.2条款 环境 的要求。  

	检测中心

变压器公司

高压部

成套设备公司

开关公司
互感器公司
生产保障部

中锋智能制造公司
	次要不符合01

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认
	企业共识别出了101个测量过程、《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》等25个关键测量过程，抽查：《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。

查品质保证部关键测量过程《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。
	品质保证部

检测中心

变压器公司

高压部

成套设备公司

开关公司

互感器公司


	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视
	企业关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。
抽查关键测量过程《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》，按控制规范进行持续控制和监视。

详见《测量过程控制检查表》及附录。符合要求。
	品质保证部

检测中心

变压器公司

高压部

成套设备公司

开关公司

互感器公司

中锋智能制造公司
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。见附1：《测量不确定度评定报告》。
	品质保证部


	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业测量设备和辅助材料/消耗性材料的经营部，能按要求开展采购工作。

企业品质保证部负责建立和评价合格供方和合格服务方清单，保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。

抽查森源汽车股份有限公司计量室的评价记录。营业执照、计量检定机构授权证书号：(国)法计（2022）01031号；CNAS L0175的资质；查深圳新广行检测技术有限公司的评价记录。营业执照、实验室认可证书、计量检定机构授权证书资质CNAS L4802 符合要求。信用等级符合要求。
	物质供应部

品质保障部
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查。品质保证部负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好。符合要求。

查内部顾客满意度调查表共发出10份，收回10份，顾客满意度为98%，达到企业标准目标。
	品质保证部

销售公司
检测中心
	否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电、天然气和水。年消耗2587.4吨标煤,不是重点用能单位。 
	生产保障部
	 否

	8
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业进出用能单位应配备7台件，实际配备7台件，配备率100%，满足要求。
	生产保障部 
	否

	9
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
	查进出用能单位配备的测量设备：DSSD 331的三相三线电子式多功能电能表（0.5S级）3台，型号LWQ-150Z-G1000+EVC

300的涡轮流量计（1.5级）2台，型号CWIS-810超声波水表（2.0级）2台，准确度等级满足要求。
	检测中心

生产保障部
	否

	10
	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	用能单位的能源计量器具的检定/校准
	电能表、天然气、水表由当地供电、燃气公司、水务部门统一管理。符合要求。
	生产保障部
检测中心
	否

	11
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，满足要求。符合要求。
	生产保障部
	否


 2 / 2

