编号：0015-2022-2023

**不符合项报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称：  | 上海为源物联科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| 受审核部门: 生技部 陪同人员:袁素宏 |
| 不符合事实描述：查生技部，编号3526 游标卡尺，未能提供有效溯源证明。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2条不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2023.2.26 |
| 纠正措施: 生技部及时对该计量器具进行溯源，对计量加强管理。 企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。审核组代表签名: 日期: |

可另附页