项目编号：0088-2021-2023

审核员现场审核记录

企业名称：中国电建集团江西省电力建设有限公司

审核员：郭小红                            审核日期： 2023年2月16 日下午~2月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业的经济效益逐年提高。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更，产品没有发生变化。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了3项质量目标。各部门进行了分解，查2022年2月到2023年2月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月度进行完成情况的汇总上报及检查。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。2022年质量目标完成均为100%。 | EPC 管理中心、 检测中心、 调试事业部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年12月30日开展了质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系管理评审，会议由公司董事长邹胜萍主持，由管理者代表谌守禄汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，共提出2个改进建议项，对公司测量管理体系没有提出改进建议项。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备检定/校准/检测管理部门检测中心，企业建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，江西省检验检测认证总院计量科学研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司的资质满足标准要求，查验相关资质，并保存了评价记录。 | 检测中心 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查检测中心编号为90.5.453型号（0~1）MPa精密压力表，经江西省检验检测认证总院计量科学研究院2022.12.01检定；编号为H1型号9011温湿度计，经江西省检验检测认证总院计量科学研究院校准。测量设备标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 查调试事业部编号为Z10041738型号ZGSZ100/4直流高压发生器，经深圳天溯计量检测股份有限公司2022.08.04校准；编号为Z10041738型号继保之星-6000C直流高压发生器，经深圳天溯计量检测股份有限公司2022.08.04校准；测量设备标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 - 在检测中心现场审核时，发现1台拉力试验机新、老计量确认标识同张贴在设备上，建议测量设备仅张贴有效的计量确认标识。 公司已制定《计量确认过程和溯源管理程序》、《测量设备管理和配备、流转控制程序》，公司已建最高计量标准9项，测量设备由检测中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江西省检验检测认证总院计量科学研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由检测中心保存。抽查9台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》 | 检测中心、 调试事业部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查检测中心编号为90.5.453型号（0~1）MPa精密压力表，经江西省检验检测认证总院计量科学研究院2022.12.01检定，计量确认满足要求。 查调试事业部编号为Z10041738型号ZGSZ100/4直流高压发生器，经深圳天溯计量检测股份有限公司2022.08.04校准，计量确认满足要求。 抽查：接地电阻表测量过程，要求已经识别，测量设备经过检定，验证满足要求。关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 检测中心、 调试事业部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业新增关键测量过程2项，关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查接地电阻表测量过程控制关键测量过程持续控制和监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 检测中心 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了接地电阻表测量过程控制等关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 检测中心 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | EPC 管理中心采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，对顾客的意见能够进行沟通。2022年上半年73个项目进行顾客满意度调查，综合评价满意度为97.3%；2022年下半年71个项目进行顾客满意度调查，综合评价满意度为97.50%。一年来没有出现客服的投诉现象。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2022年9月20日组织了公司2022年质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系内部评审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录较为规范，内审首次会由管理者代表谌守禄主持，测量管理体系内部审核开具1个不符合项，“调试事业部高压绝缘鞋试验报告需要增加试验设备编号，便于测量设备溯源”。 - 由于公司内部审核采用多体系的内审检查表，存在标准条款内容不够详细，建议修改和完善内审检查表，便于审核人员地更好填写内审记录。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。现场重点抽查了接地电阻表等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 检测中心 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2022年外审开出了二项不符合项报告：1）在检测中心现场审核时，发现编号1815（001）材料试验机检定证书的检定日期2020.4.29，有效期2021.4.28。该台测量设备已超过有效期。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中8.3.3要求，为次要不符合。2）查《检修安装分公司质量目标》（共3大项14小项质量目标），未见测量管理方面的质量目标及目标完成情况的见证材料。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中5.3要求，为次要不符合。 企业对不符合组织了纠正，1）由于该设备已使用多年，现已购置新的材料试验机，编号1815（001）材料试验机立即办理停用手续，并张贴停用标识，都设备管理人员进行测量设备控制程序的培训；2）立即制定2022年度检修安装分公司测量管理体系质量目标，按照程序文件的要求每年对质量目标进行分析统计。举一反三避免相同问题重复发生。 2022年监督审核开出2个次要不符合项，经验证不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | EPC 管理中心、 检测中心、 调试事业部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施。 公司2022年9月20日组织了公司2022年质量、环境、职业健康管理体系、测量管理体系内部评审，测量管理体系内部审核开具1个不符合项，“调试事业部高压绝缘鞋试验报告需要增加试验设备编号，便于测量设备溯源”。于2022年9月30日完成整改。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业规定了58台件测量设备列入强制检定，检查强制检定计划和实施情况，强检设备做到100%按时检定。随机抽查9台件，溯源管理较好。 | EPC 管理中心、 检测中心 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电，每月供水电部门抄表来计算用水、用电量。企业2022年度耗0.457（万吨标准煤），该企业不是重点耗能单位。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 16 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级、水表准确度为2.5级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供水电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | EPC 管理中心 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： 没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 | EPC 管理中心 | 否 |