附录3：

测量过程有效性确认记录表

| 关键测量过程编号 | 001 | 测量过程 名称 |  | DN（15~20）2级水表示值误差测量过程 | 测量过程规范编号 |  | GF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 品质管理部 | 测量项目 |  | 示值误差测量过程 | 控制程度 |  | 关键过程控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：质量法水表检定装置，DN（15~50），0.2级（最大允许误差±0.2%）。 测量方法：按照JJG162-2019《饮用冷水水表》的要求，对水表的示值误差进行测量，记录数据。 环境条件：温度:(10-30)℃ 湿度：≤93%RH 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 查质量法水表检定装置的检定证书，检定日期：2022年05月07日，符合要求。 1）2022年5月26日，用水表检定装置测量水表的示值误差，取5次测量的平均值为Y1=0.13%； 2）2022年5月28日，用水表检定装置测量水表的示值误差，取5次测量的平均值为 Y2=0.14%; 测量过程的扩展不确定度：U=0.24%， k=2 En=Y1−Y2U12+U22= Y1−Y22U≈0.03 En=0.03＜1，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022年5月28日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |