目编号：1379-2021-2023

审核员监督审核记录（一）

企业名称：浙江和达科技股份有限公司

审核员：余慧                                         审核日期： 2023.2.16

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 查问了解，企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，公司管理层重视体系的建设，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。 查阅相关审核资料，企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构和产品等无变更。 | 管理层 品质管理部 营销部 软硬件研发部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查公司测量管理体系制定了5项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。查见年度测量管理体系计量目标完成统计表，明确了目标分解、实施、考核统计情况。查2022年统计结果表明目标已达成。 | 品质管理部 总经办 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年8月5日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理郭军总经理参加，由管理者代表曹滢锋汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系持续改进，测量设备管理严格细化，完善程序文件，提高测量数据稳定可靠为企业生产经营和产品质量提高提供有效保障等方面提出了改进要求。 | 管理层 品质管理部 人力资源部 供应链部 总经办 营销部 售后服务部 软硬件研发部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了HDKJ－CLCX１1《外部供方管理程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质进行确认。企业对嘉兴市计量检定测试研究院、上海市计量测试技术研究所等已进行资质项目确认。对测量设备和常用计量器具实施定点采购。对浙江盛迪科技股份服有限公司、浙江牛盾检测设备有限公司等设备供应商进行评价。 | 品质管理部 供应链部 | 否 |
| 5 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2022年顾客满意度调查汇总情况，外部顾客为95%，内部顾客为96%。实现年度目标。通过顾客满意度问卷调查表的发放和收集，从产品质量、价格、交货期和服务，内部则侧重于培训、检测水平可信度、解决问题及时性等方面对顾客满意情况实施调查，每年进行一次。对顾客的提出的改进意见和诉求，组织相关管理部门沟通处理完成。对顾客满意的监视有效。 | 营销部 售后服务部 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年7月13-14日组织了公司测量管理体系内审，审核组对公司8个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于7月15日完成整改。 | 品质管理部 人力资源部 供应链部 总经办 营销部 售后服务部 软硬件研发部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次监督审核开出3项不符合：1.查品质管理部试验室编号为NO.PGB027压力表（量程0-4MPa），未列入测量设备台帐管理，无检定证书或校准证书。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准6.3.1条款。 2.企业标准Q/HD 01-2016《DataRTU 系列 遥测终端机》规定绝缘电阻测试为遥测终端机的出厂试验项目，但查测量过程及控制一览表中缺少该检测项目；查生产任务单号：C-HD021092911156，产品名称：H86Q-市电遥测终端机出厂检验报告，无该试验项目。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准7.2.2条款。 3.查编号为NO.PGB027温度计（量程0-50℃）无计量确认标识。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准6.2.4条款。 企业对不符合组织了纠正，1.对补充完善测量设备台账和测量过程控制一览表，将NO.PGB027压力表（量程0-4MPa）纳入台账管理，遥测终端机绝缘电阻测试列入测量过程控制表中。未贴计量确认标识的设备进行检查复核贴标处置。2.避免相同问题重复发生，组织现场检查，发现问题及时整改。验证不符合项已实施纠正，措施有效，同意关闭。 查企业编制的《不合格控制程序》文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 品质管理部 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审不符合报告， 企业和部门对内审发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。查：本次内审发现1个不符合项和外审发现的不符合项，均进行整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《持续改进管理程序》要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 9 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电为主，其它少量水。2022年全年折合耗能约53.8吨标煤，不属于重点耗能企业。企业电表和水表由智创园区统一配备安装。按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。 | 总经办 | 否 |
| 10 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的技术服务（含维修） | 对技术服务(含售后)的认证范围，抽查1）乐清水务集团有限公司平台升级协议，签订时间2022年5月26日，内容包括软件系统升级、定制开发等内容。明确了技术标准：供方产品标准。 2）维护项目合同，客户：湖州市水政监察支队，项目：2022年取水监控设施维护项目合同。项目编号浙城律采2021-28，查见签订时间为2022年1月1日。服务时间：2022年1月1日至12月31日。技术规范进行约定：执行国家及本省、市现行项目实施及验收规范及有关条例、实施办法等。 对抽查的协议和项目合同。内容涉及的测量要求及过程企业进行了确认，经审核企业对应的产品制造加工维修过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的加工修理维护和验收要求。 抽查季度维保工作报告，开展了监控设备巡检、数据核对、仪表维修等工作并有双方签字确认。 | 营销部 售后服务部 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业23年1月份建立了水表检定装置计量标准。正申报强制检定，纳入周期检定计划，实施检定和标识。 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 品质管理部 |  |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。 | 营销部 品质管理部 总经办 | 否 |