项目编号：1379-2021-2023

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：浙江和达科技股份有限公司

审核员：沙跃兵                                        审核日期： 2023.2.16

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查出厂编号为DMT20210712的质量法水表检定装置于2022.05.07检定合格；出厂编号为20160109-1的水表检定装置于2021.10.28检定合格（有效期2年）；出厂编号为BC-LH40A的高温老化房于2022.06.01校准合格；出厂编号为11003931的游标卡尺于2022.10.24校准合格；出厂编号为21123226的数字压力计于2022.08.01检定合格。 查出厂编号为TE18055447的压力表于2022.10.19检定合格现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。 查品质管理部来料检测室编号为PGB054的数字电桥仪，只粘贴合格证，标识管理不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款要求。详见不符合项报告编号：01。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部（含车间） | 01 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查冷水水表电压变化测量过程和DN（15~20）2级水表示值误差测量过程，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求并经相关的计量技术机构进行了有效的溯源，验证满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部（含车间） | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业今年在原有将冷水水表电压变化测量过程转化为关键测量过程，关键测量过程编制了控制规范进行控制，并进行了有效性确认。抽查原有关键测量过程有持续控制和监视详见《测量过程控制检查表》及附件：附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部（含车间） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《DN（15~20）2级水表示值误差测量过程不确定度评定报告》等关键测量过程不确定度；评定方法正确；见附件：附1《测量不确定度评定报告》。 | 品质管理部 软硬件研发部 生产部（含车间） | 否 |