附录A

隔离条厚度检验测量过程不确定度评定

测量过程：隔离条厚度检验

测量依据：

测量设备：外径千分尺  （0~25）mm (编号：47947 )

千分尺的最大允许误差: ±0.004mm

建立数学模型

单位：mm

式中:外径千分尺某点示值误差；

外径千分尺某点的实测值；

实际的长度尺寸。

一．测量不确定度分量计算：

1．外径千分尺示值重复性引入的不确定度分量：

选择一加工好的隔离条，进行厚度检验，隔离条厚度(5mm±0.02mm)，用外径千分尺（编号47947）分别测量6次，得到一组数据：（单位为mm）

5.00   5.01   5.01   5.00   4.99  5.00

x−=5.0017

S=i=1n(xi−x)2(n−1)= 0.0075

u1= S6=0.0031mm

2．外径千分尺误差引入的不确定度分量：

外径千分尺在（0~25）mm最大允许误差为±0.004mm ，其半宽为a=0.004mm,

估计服从均匀分布，k=3，所以

u2=0.004/3=0.0023 mm

3．外径千分尺分辨力导致的标准不确定度分量：

外径千分尺的分辨力为0.01 mm,其半宽为a=0.005mm,

估计服从均匀分布，k=3，所以

u3=0.005/3≈0.0029 mm

二．合成标准不确定度的计算:

0.00384mm   （因为u3小于u1 故将其舍去，两者取数值大的。）

三．扩展不确定度的评定：

取包含因子k=2

扩展不确定度为:  U =k×uc=2×0.00384≈0.008 mm(k=2)

四、结果报告：

（0~25）mm外径千分尺在测量5mm厚度隔离条时的扩展不确定度为：         （5.000±0.008）mm （k=2）