项目编号：0228-2021-2023

审核员监督审核记录

企业名称：杭州双成供水设备有限公司

审核员：   刘复荣

审核日期：2023年03月09日上午～ 2023年03月09日下午

| 序号 | 审核内容及 抽样要求 | 对应的标 准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业建立测量体系后取得了哪些成绩？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。对投诉的处理情况：企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自上年度监督审核一年来，测量管理体系在企业的运行良好，企业在管理、生产、经营、安全、销售等各方面均有一定的提升，尤其在测量过程控制及测量设备的管理方面得到较大程度的提升。无违反法律、法规和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业的产品质量、测量设备、测量过程等在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。检验部和销售部采用《顾客满意度调差表》的方式进行内外部顾客满意度调查，对顾客的意见和投诉，和质量部门沟通。 一年来，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等情况发生。 企业营业执照的登记时间变更为2021年6月11日，其它内容未变；企业的组织机构未变更；产品未增加。符合要求。 | 管理层 商务部 检验部 技术部 生产部 行政办 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 企业制定了4项有具体指标、可测量的质量目标，已分解到6个部门，其中商务部1项、检验部4项、技术部1项、生产部3项、行政办1项、销售部1项。检验部负责按月考核统计，查《2022年度测量管理体系质量目标完成情况统计表》，各部门的质量目标均已按时完成。符合要求。 | 商务部 检验部 技术部 生产部 行政办 销售部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 查《2022年度测量管理体系管理评审报告》，企业于2022年11月15日开展了单体系管理评审，会议由总经理吴炜岚主持，管理者代表陈爱将汇报了体系运行情况，形成了管理评审报告。管评输入包括：测量管理体系运行情况报告；质量方针、质量目标完成情况报告；内部审核完成情况报告；测量过程控制情况报告等八个方面的内容。 评审结论：公司目前运行的测量管理体系符合标准GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体是适宜的、符合的、有效的 。部署了下一步的重点工作是：①加强细化测量设备的管理；②强化公司体系标准和程序文件的培训学习；③加强对关键测量过程的控制。符合要求。 | 管理层 商务部 检验部 技术部 生产部 行政办 销售部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业无新增测量设备。抽查出厂编号为37455的游标卡尺、出厂编号为SCJC-07的外径千分尺、出厂编号为112393的绝缘电阻表，校准日期均为：2022年07月27日，校准机构均为：广东中准检测有限公司（其机构注册号为CNAS L0239）。该3台测量设备均有计量确认状态标识，台账信息和证书信息一致。 共抽查了7份校准证书，均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 企业编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。目前企业测量设备的使用环境无特殊要求。 查检验部，未提供出《测量设备台账》上出厂编号210601865，规格型号(0-25)mm的千分尺的校准证书，经确认，未送检。不符合GB/T19022-2003标准“7.3.2溯源性”条款的要求。 | 检验部 生产部 | 不符合01 |
| 5 | 企业对提供测 量设备和辅助 材料、消耗性材 料和提供服务 的外部供方如 何识别、选择、 评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业本年度无新增外部供方。 查企业建立了测量设备及检定校准服务供方的《合格供方台账》、《供方资质及能力评价表》。企业已对所有的7家测量设备供方及1家检定校准服务供方进行了评价。供方评价结论均为符合企业的要求。 评价的内容包括了：①测量设备的供方资质、产品实物质量、售后服务质量等；②服务供方的证书质量、证书的时效性、价格等；评价结论均为符合要求。 | 检验部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“不锈钢板厚度尺寸测量过程”，测量过程识别正确，使用的测量设备为出厂编号37455的游标卡尺,校准日期：2022年07月27日，查该测量过程的《验证记录表》，验证日期2022年08月01日，验证方法正确，符合要求。 企业已规定对验证不合格的测量设备采取停用、维修后再检定/校准、报废处理等措施，保证测量设备在正常的状态下使用。目前暂无经验证不合格的测量设备。符合要求。 | 检验部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量 过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增关键测量过程。 抽查已识别的关键测量过程“不锈钢板厚度尺寸测量过程”，计量要求导出正确，配备的测量设备为出厂编号37455的游标卡尺，已校准，于2022年08月01日计量验证，验证方法正确，验证结果为满足要求。 经查企业能按照“不锈钢板厚度尺寸测量过程”的要求，按规定的频次对测量过程进行持续监视，对测量过程进行有效控制，对测量过程有效性进行了确认，见附2《测量过程监视记录及控制图》，附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 | 检验部 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1 测量不确定度 | 查关键测量过程“不锈钢板厚度尺寸测量过程”的不确定度评定情况，不确定度评定方法正确。详见附1《测量过程不确定度评定报告》。符合要求。 | 检验部 生产部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查2022年度《测量管理体系顾客满意度调查报告》，企业于2022年11月分别发出内、外部顾客满意度调查问卷6份、2份并全部收回，内、外部顾客满意度分别达到98.5%、99%。达到了目标值，符合要求。 | 检验部 销售部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业规定每年进行一次测量管理体系内审。于2022年10月18日～19日组织了测量管理体系内审，分2个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，有内审计划、签到表、内审检查表、不合格报告、内审不符合项整改报告、内审报告等记录资料，出具了1个次要不符合项，涉及GB/T19022-2003标准“6.2.1程序”条款，查《不符合项报告》显示已进行了原因分析，制定了纠正措施，并于2022年10月25日完成整改，并经验证纠正措施有效，不符合项关闭。符合要求。 | 商务部 检验部 技术部 生产部 行政办 销售部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 经确认上年度监督审核未出具不符合项。 | 商务部 检验部 技术部 生产部 行政办 销售部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查《测量管理体系内审报告》及《内审不符合项整改报告》，企业对内审过程中发现的1个涉及“6.2.1程序”条款的不符合项进行了原因分析，制定了纠正措施，并完成了整改，通过有效性验证表明纠正措施有效。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。符合要求。 | 商务部 检验部 技术部 生产部 行政办 销售部 | 否 |
| 13 | 抽查认证范围中 “销售”内容所涉及的合同 | 产品的 销售 | 查销售部提供的销售合同1份，合同编号为NBITC-202230506G，签订日期2022年07月08日，需方为“浙江商业技师学院”，产品为无负压供水设备、水箱。查《验收单》，该合同涉及的产品已与2022年9月23日完成验收。 查与本合同相应的《成品检验记录》，产品名称：无负压供水设备，抽样数量2套，检验项目包括：目测外观、材质、性能、型号等，检验结论：合格。检验日期：2022年9月7日。检验所使用的测量设备均在有效期内。符合要求。 | 商务部 检验部 销售部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查《成品检验记录》、《测量过程及控制一览表》等文件资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 企业无强制检定的测量设备。 | 检验部 生产部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场、企业形象广告宣传以及进行招投标。 | 行政办 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业能源主要消耗品种为电和水，2022年共用电31956kWh；用水140吨。折合3.94吨标煤，企业不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |