附录C             河北乾鑫塑料制品有限公司

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | GB/T8804.2-2003 | 测量过程名称 | PVC-U排水管（110*3.2mm）拉伸强度试验 | 测量过程规范编号 |  | QX-ZJ-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产质检部 | 测量项目 | 管材性能 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：（0-20）kN电子万能试验机 测量方法：取同一已知标准排水管材进行3次试验，取每次试验实测拉力的最高值，对测量过程进行有效性确认。 环境条件：23±2C°； 测量软件；有 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用比对法对PVC-U排水管拉伸强度试验过程进行有效性确认： （0-20）kN电子万能试验机、标准管材：PVC-U排水管Ф110*3.2mm， 2022年7月10日上午进行检测，平均值为0.782kN。 2022年7月20日下午进行检测，平均值为0.781kN。 公司的（0-20）kN电子万能试验机测量不确定度U=0.0024kN En= =0.29≤1 当En≤1时，此测量过程有效。 确认人员：张剑辉 日期：2022、7、20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |