## 控制图
附2: 测量过程监视记录及控制图
过程名称： |  | 数据采集传输仪模拟电压采集检测过程 |  |  | 被测参数: | 直流电压:5V±0.1V |  |  |  | 测量参数公差范围： |  | 0.2V
测量仪器： |  | 数字万用表 |  |  | 测量范围: |  | （0-1000)V， 选用（0-20）V档位 |  |  | 校准不确定度： |  | Urel=0.2%,k=2
核查标准: |  | 数据采集传输仪
日 期： |  | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 2022-11-07 | 2022-11-12 | 2022-11-26 | 2022-12-13 | 2022-12-26 | 2023-01-10 | 2023-01-26 | 2023-02-13 | 2023-02-20
测 量 值 | 1 | 5 | 4.99 | 5 | 4.99 | 5 | 4.99 | 4.99 | 5.01 | 4.99 | 5 | 4.99 | 4.99
| 2 | 5.01 | 5.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 3 | 5 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5 | 5.01 | 4.98 | 4.99 | 5.01 | 5.01 | 4.99
| 4 | 5 | 5.01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.01 | 5 | 4.99 | 5 | 5 | 5
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5
平均值(X) |  | 5.002 | 5.004 | 5.002 | 5 | 5.002 | 4.998 | 5.004 | 4.998 | 4.996 | 5.004 | 5.002 | 4.996
极差R |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01
| X | 2022-10-17: 5.0007; 2022-10-26: UCLx=X+A2R; 2022-11-12: 5.0098; 2022-12-13: A2; 2022-12-26: 0.577; 2023-01-26: 注： 1）每次测量数据不少于5个 2）每组测量数据数量应统一
| R | 2022-10-17: 0.015833; 2022-10-26: LCLx=X-A2R; 2022-11-12: 4.9915; 2022-12-13: D3; 2022-12-26: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.033472 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007 | 5.0007
UCLx |  | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0098
LCLx |  | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915
R均值 |  | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833 | 0.015833
UCLr |  | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472 | 0.033472
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2022-10-20: 苏阳; 2022-12-26: 审核：; 2023-01-10: 陈宁