附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 数据采集传输仪模拟电压采集检测过程 | 测量过程规范编号 |  | DY-CLGF-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 研发部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： - 测量设备：出厂编号为095510574的数字万用表,测量范围为（0-1000)V，选用（0-20）V档位 - 的数字万用表，不确定度Urel=0.2%,k=2 2、测量方法：按照Q/320204AAEA03-2022《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪企业》检 测。 3、环境条件：常温 4、测量软件：无 5、操作者技能：检验员，经培训合格 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录： - 1、查出厂编号为095510574的数字万用表的校准证书，校准日期：2022年12月16日，在有效期内使用，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： 1）2023年02月13日，用出厂编号为095510574的数字万用表对数据采集传输仪进行模拟电压采集检测，取5次测量的平均值为Y1=5.002V； 2）2023年02月20日，用出厂编号为095510574的数字万用表对数据采集传输仪进行模拟电压采集检测，取5次测量的平均值为Y1=4.996V； 此测量过程的扩展不确定度U=0.014V，k=2；测量过程的有效性按下列计算： En= Y1−Y22U=0.3＜1，此测量过程有效。 确认人员：苏阳 日期：2023年02月20日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |