编号：0094-2016-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 成都创世纪环保工程有限公司 | 审核员 | 李俐 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 外径千分尺 | 87291 | （0-25）mm0.01mm | ±0.004 mm |  4等量块 | 中国测试技术研究院 | 2020.1.9 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 090282 | （0-150）mm0.02mm | ±0.03mm |  4等量块 | 中国测试技术研究院 | 2020.1.9 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 509090282 | （0-150）mm0.02mm | ±0.03mm |  4等量块 | 中国测试技术研究院 | 2020.1.9 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | 02 | 1000mm | ±0.2 mm | 三等线纹尺标准装置*U*=0.03mmK=2 | 中国测试技术研究院 | 2020.1.7 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 01 | 3m | ±0.4 mm | 三等线纹尺标准装置*U*=0.03mmK=2 | 中国测试技术研究院 | 2020.1.7 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 998.134 | （0-16）MPa | 2.5级 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 中国测试技术研究院 | 2020.1.13 |  √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：该公司的测量设备送检至有相应资质的机构进行检定校准，抽查6份测量设备证书报告，符合公司对溯源性管理的要求。 |
| 审核日期：2020年1月17日 审核员签字： 部门代表签字： |