附1

一体化监测汇集保护装置直流电流测量不确定度评定

测量过程：一体化监测汇集保护装置直流电流测量

测量方法：LXDT-2022-01一体化监测汇集保护装置直流电流测量作业指导书

建立数学模型

f=m

式中：f为被测保护装置的电流值；m为数字多用表显示的数据值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

在同一样品上，用数字多用表上连续测量10次，得到一组测量列为 ：

5.04A；5.03A；4.98A；4.95A；4.97A；4.98A；5.02A；4.96A；5.00A；5.02A。平均值为=4.991A

其单次标准差为：

s==0.033A

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，u1==0.015A

2. 数字多用表误差引入不确定度u2

数字多用表直流电流档：量程范围为(0-10)（5A档）A时，最大允许误差为±0.0148A（证书给出）；按均匀分布，

包含因子，所以

u2=0.0148/=0.0085A

二．合成标准不确定度的计算:

0.017A

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

U =k×=2×0.17=0.034A