附录B

抽油杆综合保护器轴承套外径外径尺寸测量不确定度评定

测量过程：抽油杆综合保护器轴承套外径外径尺寸测量

测量方法：抽油杆综合保护器轴承套外径外径尺寸测量控制规范

测量设备：游标卡尺（0-300）㎜，示值误差：±0.04㎜

建立数学模型

f=m 式中：f为被测物体的外径；m为卡尺显示的数值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

把抽油杆综合保护器轴承套外径为150㎜的样品用卡尺上连续测量10次，得到一组测量列为：150.12；150.14；150.12；150.10；150.10；150.18；150.18；150.10；150.10；150.12；平均值150.126

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.03㎜

在实际测量中，在重复性条件下连续测量10次，u1=Sn=0.009㎜

2.游标卡尺误差引入不确定度u2

游标卡尺的最大示值误差为±0.04㎜，

包含因子k=3，所以

u2=0.04/3=0.023mm

二．合成标准不确定度的计算:

0.023mm

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为:

U=k×=2×0.023=0.046mm