编号：0076-2016-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 成都声立德克技术有限公司 | | | | | 审核员 | 胡 琳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质保部 | 水表检定装置  （质量法） | 01 | ED-SLDK-  F25 | 0.2级 | 流量标准检定装置  V:*U*re1=5×10-4 (*k*=2)  m:M1级  t:*U*re1=5×10-7 (*k*=2) | 中国测试技术研究院 | 2019.6.13  有效期  2021.6.12 | √ |
| 质保部 | 水表检定装置  （质量法） | 01 | ED-SLDK-  F50 | 0.2级 | 流量标准检定装置  V:*U*re1=5×10-4 (*k*=2)  m:M1级  t:*U*re1=5×10-7 (*k*=2) | 2019.6.13  有效期  2021.6.12 | √ |
| 质保部 | 水表检定装置 | 03 | ED-SLDK-F  (65-300)  mm | 0.2级 | 流量标准检定装置  V:*U*re1=5×10-4 (*k*=2)  m:M1级  t:*U*re1=5×10-7 (*k*=2) | 2019.6.13  有效期  2021.6.12 | √ |
| 生产部 | 电子地上衡 | B349075358 | SCS-12 | Ⅱ级 | M1等砝码 | 2019.6.11 | √ |
| 生产部 | 数字式扭力测试仪 | 10474 | （0.01-2）Nm | 0.4级 | 0.05级 | 2019.6.28 | √ |
| 生产部 | 电子数  显卡尺 | DL91150 | （0-150）mm  0.01mm | ±0.02mm | 5等量块 | 2019.6.24 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  企业未建立最高标准器，测量设备送中国测试技术研究院检定/校准，抽查8份测量设备，证书信息满足要求，量值溯源满足要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年01月18日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**