项目编号：0028-2020-2023

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：成都秦川物联网科技股份有限公司

审核员：   程万荣          审核日期： 2023年03月07日-03月08日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了《测量设备管理台帐》，现有测量设备1688台。均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 人力资源部每年都下达培训计划，查：有培训记录表、培训内容、培训人员参会名单，重视人员素质提高。 查：数字万用表，规格型号为：VC97,编号为095800804，校准日期：2022年07月27日，建议下次校准日期：2023年07月26日。校准机构：成都市计量检定测试院,现场标识、台账信息和证书一致。 查：压力表，规格型号为（0-160）kPa，编号为0223， 校准日期：2022年12月29日，建议下次校准日期：2023年12月28日。校准机构：成都市计量检定测试院；现场标识、台账信息和证书一致。 查：涂层测厚仪，规格型号为GT235,编号：2324787，校准日期：2022年11月09日，建议下次校准日期：2023年11月08日。校准机构：中国测试技术研究院；现场标识、台账信息和证书一致。 查：电子万能试验机，型号为KAW-02S,编号为210413，校准日期：2022年10月25日，建议下次校准日期：2023年10月24日；校准机构：成都市计量检定测试院。现场标识、台账信息和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。测量设备的溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 人力资源部 生产运营部 市场管理部 | 否 |
| 2 | 公司是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部 供方 | 工程技术部、生产运营部负责测量设备外购供方的选择、评价、建立测量设备合格供方名录的技术指导。同时负责测量设备委外调整或修理、委外检定或校准等外来服务以及供方的选择评价。市场部负责外部信息反馈。 查：测量设备合格供方名录，外部供方评价表等，满足要求。 | 生产运营部 市场管理部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：燃气表示值误差计量过程。所用的测量设备为临界流文丘里喷嘴，规格型号为MJ-01，编号为090315， 校准日期：2021年06月29日，有效期至2026年06月28日，中国测试技术研究院检定，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 生产运营部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 一年来，公司没有增加新的测量过程，测量过程共26个，重点测量过程1个，本次重点抽查了重要控制测量过程--燃气表示值误差计量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求；满足测量过程管理要求。 | 生产运营部 | 否 |
| 5 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司建立了《顾客满意度管理程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：顾客满意度统计表发120份，收回120份，外部顾客满意度96.18%，满足要求。 | 市场管理部 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查燃气表示值误差计量过程，其过程不确定度评定，评定方法正确，见附件。 | 生产运营部 | 否 |
| 7 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的 销售及服务 | 现场重点抽查了企业的购销合同2份，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品。确认了企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 抽查：产品购销合同，需方为哈尔滨新奥燃气有限公司，合同编号：QT20220822-118,签订时间2022年08月24日， 产品包括：IC卡表和NB表操作动态库（DLL)和接口库函数的说明技术文档，及技术支持服务，合同内对质量标准及技术要求做了说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准、及售后服务；对质保期从出厂之日计算至12个月内，对验收标准、方法及异议处理做了描述。 抽查：产品购销合同，需方为山东宇通燃气有限公司，合同编号为：QCSC20221110-583，合同签订时间2022年11月10日， 合同内对质量标准及技术要求做了说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准、及售后服务；对验收标准、方法及异议处理做了描述。 | 市场管理部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 公司测量设备共1688台，均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作；用于安全防护的压力表送检至有相应资质的检定/校准机构，在有效时间范围内。 抽查: 测量设备管理台帐，填写规范，无遗漏，能够使用法定计量单位。 | 生产运营部 | 否 |
| 9 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司主要耗能为电、水、气，每个月电耗由相关部门提供的数据；自2022年01月至2022年12月，能耗电、天燃气、水，全年耗能折算成70.969t标准煤，不是重点能耗单位。 | 行政办公室 | 否 |