受理编号：0176-2023-AA

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 电压比测量过程 | 被测参数要求(含公差) | ≤±0.5% |
| 被测参数要求识别依据文件 | IEC60814-1997 |
| 计量要求导出方法 JB/T 501-2021《电力变压器试验导则》规定仪器的精度不小于0.2级。 |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 变比测试仪JD1605 | BBC6638 | MPE:±0.2%U=0.05% k=2 | 2022-C-17365 | 2022.11.02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录JB/T 501-2021《电力变压器试验导则》规定仪器的精度不小于0.2级即±0.2%,配备的设备最大误差为±0.2%，满足要求。验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 验证日期：2022 年 11 月 15 日 |
| 审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2. 计量要求导出方法正确；
3. 测量设备的配备满足计量要求；
4. 测量设备已检定/校准；
5. 测量设备验证正确。

审核员签名：吴素平企业代表签字： 审核日期：2023年03 月08 日 |