[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0232-2019-2023
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：新乡巴山航空材料有限公司
审核员：  孙保健         审核日期：2023年03月09日至2023年03月10日 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境


	提供《计量确认记录表》，

抽查：1、编号LS1311/JW048718，型号(6-8)㎜的三点内径千分尺，校准日期：2022.3.19 ，经确认，有确认标识。

2、编号503181，型号为SCIT-2M1红外测温仪，校准日期：2022.12.01 ，经确认，有确认标识。

3、查编号850033，型号/规格 JX11 的万能工具显微镜，校准日期：2022.06.09 经确认，有确认标识。

4、查编号B823944479，型号/规格 LE84E/02，校准日期：2022.06.10，经确认，有确认标识

5。激光测径仪使用环境为(18-35)℃常湿。查2023年1-2月份温度记录符合要求。
	制造部、筛分检具、微丝分厂、研发中心 

	否

	2
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。

制造部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量安全部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托国防科技4112二级计量站、国防科技工业第一计量测试研究中心检定校准

抽查制造部时发现该企业与鑫准精密测量仪器(上海)有限公司签订的BC-ZZSBCG20220328/15号采购合同(HVM-302CNC-3T全自动影相式万能工具显微镜)签订时间是2022.03.28验收时间是2022.07.05未见到对鑫准精密测量仪器(上海)有限公司的评价材料不符合GB/T19022标准6.4条款的要求。
	制造部、筛分检具、微丝分厂、研发中心
	01

	3


	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。

企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？

计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对确认过程是否有规定，是有记录，验证。确认间隔？
	7.1.1计量确认总则

7.1.2计量确认间隔

7.1.3设备调整控制

7.1.4计量确认过程
	有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。现场检查编号编号860042，型号为7JA测长机校准日期2022年06月9日，确认标识完好。编号：MY42009459型号34420A的数字多用表，校准期2022年06月09日，确认标识完好。

编号：810155型号为DO30B-2型多功能校准仪，校准日期2022年04月11日，确认标识完好。
计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。

已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A、B类测量设备的计量确认周期均设定为6-12个月。C类为首次确认。 

检查了编号为：MY42009459型号34420A的数字多用表，编号：810155型号为DO30B-2型多功能校准仪，标识封印完好。
企业建立了《计量确认间隔管理程序》，查编号为10300051型号为LSG-1005的激光测径仪确认过程符合要求。记录完整。
	制造部、筛分检具、微丝分厂、研发中心

	否



	4
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了59个测量过程(含14个高度控制过程)档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《端头外径尺寸测量控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	制造部、筛分检具、微丝分厂、研发中心

	否

	5
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。
现场抽查了端头外径尺寸等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。
	制造部、筛分检具、微丝分厂、研发中心

	否

	6
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位已建立了12项最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备除自检的其余均送至国防科技4112二级计量站、国防科技工业第一计量测试研究中心溯源。
	制造部、筛分检具、微丝分厂、研发中心

	否

	7
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	制造部、筛分检具、微丝分厂、研发中心

	否

	8
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了《顾客满意度管理程序》研发中心采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。2022年顾客满意度为97.04%
采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查，2022年内部顾客满意度为98%
。
	制造部、筛分检具、微丝分厂、研发中心

	否

	9
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》

对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	制造部、筛分检具、微丝分厂、研发中心

	否


 2 / 2

