目编号：0036-2019-A-2023

审核员监督审核记录（一）

企业名称：安徽金大仪器有限公司

审核员：                                          审核日期： 2023.3.10

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 安徽金大仪器有限公司是生产流量、温度、压力、流量控制器等仪器仪表，同时具备了现场仪表系统集成设计、安装、调试的综合技术和工程实施能力，获得多项实用新型专利技术、国家发明专利和国家级新产品等成果奖的企业，是中石油的一级供应商。 今年为了产品销售，申请扩大科里奥利质量流量计，楔形流量计、智能针阀电动控制装置的生产和销售销售的认证范围。2022年由于疫情影响，企业销售额仍然达到八千多万元，企业未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。 品质部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷、处理等状况。企业的产品质量、测量设备和测量过程满足顾客的测量要求。 企业组织机构未有变更，产品增加科里奥利质量流量计，楔形流量计、智能针阀电动控制装置的生产和销售。 | 管理者代表/综合办/品质部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业四项质量目标有待完善，质量目标未见分解、未见反馈、未进行统计考核。已和企业沟通完善。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查： 车间1楼检测中心，水表检定装置（101）； 车间二楼实验室，恒温槽（B2020A0503）； 车间二楼实验室，活塞压力计（1332）； 车间，交/直流耐压绝缘测试仪（耐压）（9920210310204）等测量设备，按期检定/校准，现场环境满足使用要求，现场在用的测量设备计量确认合格标识不符合体系要求，均为“合格证”。 抽查测量设备的周期检定、校准工作，企业严格按照内部流程进行，符合要求。 一年来，未有新增的关键、重要测量设备。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质部/生产部/技术部 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查： 车间1楼检测中心，静态质量法水流量标准装置（20180601）； 车间1楼检测中心，水表检定装置（101）等关键、重要测量过程使用的测量设备，满足使用要求，现场对关键测量过程质量流量计测量管直径进行验证：被测参数要求：Φ10±0.05mm，导出测量设备最大允差0.02mm，测量范围（0-15）mm，配备的测量设备游标卡尺/16087540（0-150）mm，2022年7月7日经滁州市技术监督监测中心检定，示值误差0.02mm,验证满足要求。 | 品质部/生产部/技术部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2023年2月28日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理金永淼主持，由管理者代表程明香汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表/综合办 | 否 |
| 6 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年2月10-11日组织了测量管理体系内审，内审共分1个组进行单体系审核，对公司管理层和6个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，并于2月16日完成整改。不符合标准判定错误，已和企业沟通整改。 | 综合办 | 否 |
| 7 | 企业对关键测量过程是否进行监视？ | 8.2.4测量管理体系监视 | 企业对重要测量过程通过比对的方式进行监视控制。 | 品质部/生产部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2022年监督审核未开出不符合项。 | 综合办 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2023年2月11日内审不符合项，查采购部液体涡轮流量计采购未见供方满意度评价 不合格类型: 一般 GB/T19022-2003/ISO10012-2003标准6.4条款， 纠正措施 1.组织学习标准及手册相关条款规定，明确要求，杜绝再度发生类似问题。 2.采购部注意合同登记的完整性，注意自查自纠。 已于 2023年2月16日完成整改。 | 综合办 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 按照国家新的实施强制管理的计量器具目录，企业无强检计量器具。 查企业质量流量计、楔形流量计（已取得型式评价证书： 质量流量计型式证书编号：2019F099-34号，规格型号：LCM系列（DN15mm- DN100mm）。 楔形流量计型式证书编号：2020F072-34号，规格型号：LJW-DN（50- 200）。 抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。 | 综合办 | 否 |
| 10 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，产品质量保证以及用于产品投标加分使用。 | 综合办 | 否 |